## TABLA_MADRE
f | MES | FECHA CREACION OTT | OTT | CLIENTE | NIT | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL | FALLA | FALLA_ESTANDARIZADA | CAUSA_RAIZ | CATEGORIA | REPUESTOS | CODIGO | DESCRIPCION | TIPO_SERVICIO
2024 | AGOSTO | 2024-08-14 | 6607 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK50856 | PATINA EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA; POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2023 | DICIEMBRE | 2023-12-26 | 8756 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2184871 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS (Equipo no sujeta los cepillos) | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8911 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8913 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2330856 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8932 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110230 | Esta botando agua por el acople | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8933 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110229 | Se le sale el agua por debajo | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-13 | 9002 | ARCE VANEGAS JHON ALEX | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | Se atasco la fresa y no quiso salir mas | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-22 | 9060 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250691 | Se le salio la canastilla quedo pegada en el acople de la unidad | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9118 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBK8026 | PIEZA DE MANO EN FUNCIONAMIENTO DESALOJA LA FRESA NO SE SOSTIENE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9143 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310486 | SE LE SALIO LA TAPA | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-31 | 9298 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250038 | se pega los mandriles y rota | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | RODAMIENTOS ROTOS | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9318 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2240026 | no gira la turbina | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9319 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | suelta el mandril, no agarra | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9321 | GERMAN DARIO TREJOS | 87069064 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2110032 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9322 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250313 | push botón está duro, al sacar el mandriol se queda pegado | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9332 | DENTALES MEDELLIN S.A.S | 900668688-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y066 | Equipo se bloquea el chuck, equipo no sujeta las fresas | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9335 | CARLOS GUEVARA | 1127060776 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE90038 | se quedó obstruido el adaptador de fresas para contra angulo en el cabezal | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-06 | 9341 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260202 | no gira la fresa | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9347 | CUERVO SERNA MARIANA | 1000556647 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180703 | No realiza movimientos giratorios (Mal engranaje entre eje y- cartucho) | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9350 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | para revisar pieza completa | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-09 | 9369 | OSPINA AYALA JENIFFER ANDREA | 1144127914 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2150875 | la parte inferior de la pieza de alta tiene 2 tubos; uno de ellos especificamente el del agua se hundió | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX PLUS | NSK-1501 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-14 | 9392 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | B23082402 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | FILTRO EX203C; ARANDELA | NSK-178; NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-16 | 9412 | RUIZ TOBON TATIANA DANIELA | 1143399984 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210005 | realmente se movia la fresa cuando la estaba usando. no parecia normal. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-19 | 9428 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABBZ1073 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | ARANDELA | NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-20 | 9434 | FRESH SMILE S.A.S | 901577875-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090180 | El agua se devuelve en parte inferior en la union de manguera | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9444 | BOHORQUEZ HERNANDEZ CLAUDIA | 46451911 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230144 | Suena extraño | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9449 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2241460 | push botton se queda pegado (duro) para introducir o extraer el cepillo | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9455 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240166 | fresa no se puede extraer | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9459 | GIRALDO ARCILA JENNIFER | 1036931467-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Y0014 | El aire se esta escapando por el push botton | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9461 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280276 | No gira la turbina, esta pegado | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9465 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2180201 | No encaja la rosca en el acople, no sale agua. | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-28 | 9489 | ESCOBAR BASTIDAS ANDRES FELIPE | 1017240891-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310125 | la llave de la pieza esta como rodada, cuando la posicion para poder cambiar la fresa no es posible, sigue girando | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-29 | 9494 | ADRIANA MARTINEZ ORDOÑEZ | 1085260179 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0134 | via de irrigación desviada y no se obtiene una debida refrigeración de la punta | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-01 | 9513 | MARIÑO PIÑEROS ADRIANA JUDITH | 51882724-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310046 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-07 | 9579 | GOMEZ DE LA VEGA KITZY KAREN | 50920990-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2150815 | Los mandriles se le salen, quedan flojos | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9677 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH72421 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9678 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABG80705 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9791 | CLINICA DENTAL BIODENTIST SAS | 901059978-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220293 | sonido inusual | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MARZO | 2024-03-15 | 9795 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2080032 | muy pegado, no gira | NO GIRA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CUERPO FX205 | NSK-1543 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9807 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | No sujeta el mandril | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PESTILLO | MECANICA | PISTILLO FX22 | NSK-1157 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-21 | 9835 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280249 | contrangulotiene atascado un mandril de 3m...no sale | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-22 | 9882 | COMERCIALIZADORA BIODENTAL SAS | 901050867-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022X0475 | equipo se traba, se requiere diagnóstico del dispositivo | ROTACION LIBRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-04 | 9946 | ESTRADA TABARES LAURA MARIA | 1039459501-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2321133 | no sale agua, sale muy poco aire | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9947 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240367 | se quedo fresa atascada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9948 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240216 | presenta fuga de agua por parte inferior | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-09 | 9976 | SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. SOMER S.A. | 890939936-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | equipo se traba | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-10 | 9992 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2130092 | para realizar diagnostico | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-11 | 9997 | GRUPO DENTAL DE COLOMBIA S.A.S. | 901339269-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1396 | Fallas al agarrar la fresa y no esta girando bien | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25; PUSH BOTON FX25 | NSK-351; NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-12 | 10011 | GARCIA ARIAS NEIVIS MILENA | 1101384253 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y0929 | pieza de baja da vueltas, se siente pegada | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-17 | 10026 | CHAMORRO REVELO EDUARDO JAVIER | 6772098-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310093 | equipo se traba | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-18 | 10066 | JIMENEZ RUIZ PAULA MARCELA | 1036945600-7 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311713 | no encajan los cepillos | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-19 | 10102 | COMERCIALIZADORA CASA ODONTOLOGICA DE NARIÑO SAS | 901248367-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2260063 | equipo se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10207 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABL30646 | no gira al colocar cepillo | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10211 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260636 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-09 | 10285 | VILLEGAS AGUDELO ANA MARIA | 1044503956-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BJ80708 | se estaba moviendo y frenando el aditamento a la hora de trabajar y ya no insertan | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-16 | 10349 | LEYVA BELTRAN JORGE EDUARDO | 72175196 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0652 | equipo se traba, equipo se bloquea la llave cambia fresa | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-17 | 10363 | KRISTEL CASTRO | 67023637 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230597 | bota agua y aire, pero la turbina no gira | FALLA SISTEMA DE SUJECION | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10375 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2040027 | equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10408 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310128 | presenta hundimiento en uno de los ductos | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | NSK-1210 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10421 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10427 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2146120 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10437 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10439 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-23 | 10451 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2270152 | equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-24 | 10486 | JAIDY MEEK NEIRA | 43728150 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABKZ2204 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-27 | 10513 | CORREA JARAMILLO LAURA MANUELA | 1017223598-2 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1432 | tiene un movimiento en la parte donde se ingresa el cepillo, copas etc. | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10514 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | frenada, no funciona la turbina | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10519 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0130 | tiene un movimiento donde se asegura la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10521 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10543 | INVERSIONES DENTIORAL S.A.S. | 901132408 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Z0042 | la pieza expulsa poca agua | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10552 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230086 | equipo se traba, la fresa se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10559 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S. | 805003598-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230029 | para revisar, se le safo la tapa | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10563 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2340005 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10581 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240248 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10583 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220100 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10589 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240250 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10591 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240242 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10593 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240243 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10594 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240244 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10595 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240245 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10596 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10598 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220098 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10599 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220099 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10660 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240241 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10661 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240145 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10663 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240147 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10664 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240146 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10665 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220092 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10666 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220093 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-18 | 10668 | DFLQ CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS IPS SAS | 900652629-4 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310348 | equipo no sujeta las fresas, doc informa que la pieza de mano suelta la fresa, sin activar el push boton. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10671 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0171 | equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10675 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260540 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-19 | 10689 | URIBE HERNANDEZ LORAINE | 1020457236-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70143 | se pega al momento de usarlo y deja de girar | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-20 | 10695 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2245319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10710 | TREJO COLLAZOS GERMAN DARIO | 870690645 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2120911 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10779 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210103 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10781 | PIMIENTA GIL JAVIER JOSE | 84033403 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2290083 | LA PARTE DE LA CONEXION BORDE SE SALIO | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10784 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A225071 | No sale agua, equipo no sujeta las fresas / aveces no le sale agua y las fresas se quedan atascadas, en estos momentos no he podido retirarle una fresa. | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-11 | 10829 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Pieza no sujeta bien las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-12 | 10839 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2231090 | Equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10846 | PORTILLO EVELYN VIVIANA | 1085274643-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 00017380 / A2340046 / 02340440 | Equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10854 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231564 | No gira la turbina, " falla en la turbina" | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-16 | 10855 | LAURA RUIZ | 1039461522 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00000342 - 0BK30144 - 0BK30839 - BBK | Fresa atorada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-17 | 10866 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00002402 / A21Z0070 / 021Z2335 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10870 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006777 / A2330071 / 02334889 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10873 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00003461 / A2230239 / 02232225 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | CHUCK BLOQUEADO | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-26 | 10980 | PAULA MUÑOZ ALVAREZ | 1036605374 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | Le vibra la punta | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10982 | LUISA FERNANDA POSADA | 1037619413 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0192 | Equipo no sujeta las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JULIO | 2024-07-30 | 10987 | CLINIQ DERMOESTETICA Y LASER S.A. | 900063460-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK42733 | Al momento de ponerle los cepillos estos quedan flojos y se caen | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-02 | 11029 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | 00001001 / A2120188 / 02128361 | Equipo no inicia o enciende, equipo no tiene fuerza | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-03 | 11030 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006592 / A2320076 / 02324099 | Sale agua por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-05 | 11045 | BARRIENTOS RESTREPO SANTIAGO | 70112238 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABHX0781 | La sujeción del shut deja pegado cualquier pulidor | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-10 | 11091 | CLINICA ODONTO SUR S.A.S | 900050590-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | ABH40042 | Vibración al girar la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652
2024 | AGOSTO | 2024-08-17 | 11148 | DENTALES MARKET S.A.S | 901046793-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330091 | MANDRIL TAMBALEA, TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11346 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | REQUIERE CAMBIO DE CARTUCHO Y EJE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11347 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02340693 | RUIDO EXTRAÑO AL GIRAR EL MANDRIL | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-02 | 11356 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE50107 | LA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD TAMBIEN PRESENTA FALLOS AL MOMENTO DE INSERTAR ALGUN INSTRUMENTAL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-26 | 11664 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320380 | No gira la turbina, esta frenado | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11818 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250733 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11819 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Z0501 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11820 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281380 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11822 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280230 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11824 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291310 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11826 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260450 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11827 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260451 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11828 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291305 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11831 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280229 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11834 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280422 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11837 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A0401312 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11841 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291307 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11845 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330029 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11846 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291306 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11856 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331260 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11858 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291391 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11859 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291392 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11860 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270824 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11864 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291304 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11865 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270335 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11866 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02320416 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11867 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330028 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11872 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270823 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11877 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11878 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11879 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11880 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325892 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11881 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11882 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11886 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11895 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11896 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11897 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11898 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11901 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11902 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-12 | 11913 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311709 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | MECANICA | PUSH BOTON FX25 | NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-18 | 11946 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1458 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-21 | 11971 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | PARECE QUE LOS RODAMIENTOS ESTAN SUELTOS, NO GIRA EL MANDRIL | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK | FUNCIONAL | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-05 | 12058 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2040156 | AL MOMENTO DE ACCIONAR EL MICROMOTOR ESTE NO FUNCIONA, NO GIRA Y TIENE UN SONIDO RARO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; ARANDELA; RODAMIENTO FX205 | NSK-1212; NSK-241; NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-06 | 12070 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331174 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-18 | 12226 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432232 | GIRA MUY DESPACIO, SE PARA Y NO GIRA EN OCASIONES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12465 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331322 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12466 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331321 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12467 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331324 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12469 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12470 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331325 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-12 | 12534 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02281380 | Equipo se traba | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-18 | 12600 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABEY0236 | BOTA AIRE | FUGA DE AIRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-15 | 12712 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410212 | EL DR MANIFIESTA QUE DESDE QUE EMPEZO A UTILIZAR EL EQUIPO SALE EL AGUA NEGRA | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12715 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1361 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12717 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02110715 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABB32573 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | A0Y02460 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12745 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE40553 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-24 | 12807 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABFY0214 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12816 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340245 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12817 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330031 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12923 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330059 | SE RUEDA EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12930 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02190067 | RUEDA DESPACIO Y TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12982 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12983 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-17 | 13012 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70199 | ESTA BOTANDO LAS FRESAS | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-10 | 13234 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410404 | EL EQUIPO SE QUEDA FRENADO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13287 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260277 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13290 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260278 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13292 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260279 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-26 | 13530 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155602 | PRESENTA FALLA AL COLOCAR EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13558 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02070227 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13560 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2160465 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13565 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK10291 | NO GIRA, RETIENE LOS CEPILLOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13566 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | SUELTA EL CEPILLO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13567 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | NO GIRA, EL CAMBIO DE LA DIRECCION | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13568 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ20571 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ANILLO ATASCADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13583 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260276 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13584 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260280 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-14 | 13708 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | RODAMIENTO FX205 | NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13740 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13745 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 |  | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13746 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13747 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13748 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13749 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | X2325892 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13750 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13753 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13754 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13755 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13756 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13764 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-23 | 13782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2050683 | TIENE MUCHA VIBRACION | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-25 | 13790 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410337 | TIENE UN REBOTE | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MAYO | 2025-05-02 | 13836 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0636 | SE GIRA COMPLETO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14702 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330638 | GIRA MUY DESPACIO, PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14706 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A23Y0678 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-18 | 14726 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | EL CONTRAANGULO ESTA FRENADO | PERDIDA DE TORQUE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-25 | 14840 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490563 | CEPILLO NO GIRA, SE QUEDA TRABADO | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-04 | 14942 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155880 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-09 | 14966 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A21Z0147 | NO FUNCIONA BIEN EL PUSH O BOTON DE SUJECION DE LA FRESA, MANTENIMIENTO GENERAL | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-10 | 14987 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | LA FRESA SE OBSERVA EXCENTRICA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-14 | 15016 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410308 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, MANDRIL ATASCADO | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15030 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AMY92225 | NO GIRA A LA IZQUIERDA | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15031 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460804 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-18 | 15056 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2370753 | EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-21 | 15107 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221461 | TIENE MUCHA VIBRACION Y AL MOMENTO DEL USO SE SIENTE COMO SI GOLPEARA | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15136 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | CUANDO SE ESTA USANDO LOS CEPILLOS Y DISCOS SOFLES SE PARA Y SUENA FEO (RUIDO) | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15137 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-31 | 15181 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490542 | CONTRANGULO FUNCIONA, PERO SALE ABUNDANTE LIQUIDO NEGRO | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15214 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80686 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK50842 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15216 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80681 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15227 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281266 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15228 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281265 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15316 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2190560 | está presentando un sonido muy fuerte acompañado de vibracíon. A veces al cambiar la dirección de la fuerza, el sonido y vibracion mejoran | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15317 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2180325 | En ocasiones después de un rato de uso se frena y brinca al tener contacto con los dientes. | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-25 | 15355 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460892 | CLIENTE INDICA QUE SE GIRA DE UNA MANERA RAPIDO E INCONTROLABLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-28 | 15387 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311764 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISAR MICROMOTOR | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-10 | 15510 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155821 | SE FRENA CON EL CEPILLO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-25 | 15701 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410617 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, TIENE UN RUIDO EXTRAÑO | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE PIÑONES EJE | FUNCIONAL | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-10 | 15838 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EL EQUIPO NO TIENE FUERZA, BOTA EL AIRE POR LA PARTE INFERIOR | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-14 | 15848 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410467 | ATASCAMIENTO DE ACCESORIOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DESGASTE CHUCK | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15925 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260233 | SE QUEDA ATRAPADA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15926 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y1067 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA TURBINA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15951 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2361404 | TIENE UN SONIDO DIFERENTE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15955 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490655 | NO GIRA LA TURBINA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-27 | 15980 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE EL MANDRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16134 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210293 | Cambio de turbina, pero no se encuentra el cuerpo | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16312 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | R2240508 | Se realiza cambio de cuerpo y se realiza entrega | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-02 | 16333 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA FRESA | ROTACION LIBRE | MAL ENGRANAJE ENTRE EJE CARTUCHO | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16359 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231886 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16360 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16361 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2240666 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16362 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16363 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-06 | 16382 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490515 | Derrame de grasa, recalentamiento y un desajuste en los cepillos a la hora de encender | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-16 | 16477 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 024Y0313 | EQUIPO GIRA TOTALMENTE EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-18 | 16544 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A44025 | ESTA MUY LENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16546 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2480197 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16548 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341293 | No está pasando el aire al contra angulo ni a la pieza recta | NO GIRA | EXCESO DE LUBRICACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16644 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO SE TRABA, EL CLIENTE SOLICITA EL CAMBIO DEL EQUIPO YA QUE NUEVEMENTE NO ESTA FUNCIONANDO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16645 | DENTALES MARKET | 901046793-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A23X0126 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16718 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341261 | VIBRACIÓN Y RUIDO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16719 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | VIBRACIÓN Y RUIDO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16720 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BHY0658 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-19 | 16725 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430297 | EL EQUIPO SE FRENA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16756 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A20X0212 | VERIFICAR ESTADO DE CANASTILLA SEGUN COTIZACIÓN 10568662 | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16757 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432229 | Presenta vibración, baila el cartucho | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-02 | 16841 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540534 | No sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16860 | PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A | 800067065 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BH50792 | Equipo cuando está en funcionamiento sale agua por una parte diferente al ducto de agua. También sale agua en la parte de abajo.Solo ingresa pieza de alta con serial 0BH50792 | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16861 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16863 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2324872 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16864 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21X0286 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-07 | 16887 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410470 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16898 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2190436 | NO SALE AGUA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430104 | Equipo presento una falla, se va envíar foto | SONIDO FUERTE | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | DOG CLUTCH FX205 | NSK-1606 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-05 | 16911 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0640 | NO SUJETA LOS CEPILLOS Y MADRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16952 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0331 | Pieza tiene incrustado donde ingresa el agua y revisar cuando se arregle porfis que no se salga el agua. Cuando está en funcionamiento por los lados de la conexios gracias ya la jefe GISELLE sabe de la entidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16953 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570082 | Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16954 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | piezas presentaron hundimiento de la entrada del agua, ya la Jefe Gisel sabe , | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16955 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16956 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | Esta pieza revisar si también tiene incrustada la entrada del agua cuando se conecta a la unidad, y que cuando se conecte a la unidad revisar que no le salga agua cuando está en funcionamiento, la jefe Gisel ya sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16957 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | Por favor revisar si también tiene incrustado la entrada de agua , y que cuando se arregle revisar que no se le salga el agua cuando esté en funcionamiento gracias | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16958 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | El cliente final le coloco un acople y se le quedó incrustados el chuk por donde ingresa el agua , ya la Jefe Gisel sabe | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16959 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | Revisar por favor si también tiene la entrada de agua incrustada y que no le salga agua cuando se conecte por los lados, ya la Jefe Gisel sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16960 | MORALES GALEANO SARA | 1152185297 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490177 | NO SALE AGUA, OBSTRUCCION EN LAS SALIDAS DE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-14 | 16963 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | Fractura del tubo de conexión de la pieza | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17097 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340433 | EQUIPO NO TIENE FUERZA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17106 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0133 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17108 | JHON ALEXANDER ARCE | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | SE QUEDÓ ATASCADO LO QUE CUBRE LA TURBINA Y SE TAPA LOS AGUJEROS DEL AGUA MUY FRECUENTEMENTE | TURBINA DESPRENDIDA | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17109 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2550237 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, La fresa no gira | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17112 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410378 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17115 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490036 | NO SALE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17191 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350382 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17192 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350383 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17194 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2270527 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17195 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 |  | HACER FUNCIONAR LA PIEZA SE SALE EL AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ20112 | CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17216 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | MANTENIMIENTO PIEZA RECTA. CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17220 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AP390382 | MANTENIMIENTO | NO GIRA | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17221 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | C8600496 | MANTENIMIENTO | GIRO EN UN SOLO SENTIDO; PERDIDA DE TORQUE | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-10 | 17243 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0013 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-13 | 17283 | JULIAN TORO RAMIREZ | 8106281 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090166 | La pieza usena raro, al usarlo bota las fresas, parece no tener agarre de las mismas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17334 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | R2331492 | BOTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17335 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17336 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2310023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-19 | 17356 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490491 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | QUEDO ATASCADO EL PUSH | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17387 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | Sale aguan cuando está en funcionamiento por dónde se acopla a la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17388 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, la pieza cuando conectan a la unidad y la ponen a funcionar sale agua por el acople donde se conecta a la unidad. Segunda vez que ingresa por garantia por el mismo problema. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17389 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | Sale aguan cuando la ponen a funcionar, por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-24 | 17407 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2226326 | Al colocar el cepillo de profilaxis o las fresas no las retienen, se salen al activar el micromotor. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-28 | 17446 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2380037 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-30 | 17454 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550585 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA, NO SALE AGUA | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17466 | MERCADENT | 890928106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550461 | GIRA MUY DESPACIO, EN OCACIONES NO GIRA LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; LAMINA CILINDRO; RESORTE; ASPAS | NSK-1212; NSK-1589; NSK-239; NSK-889 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17504 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460795 | VIBRACION EXCESIVA, DONDE SE COLOCAN LOS DISCOS ESTA MUY FLOJO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17505 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2380455 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17511 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180731 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17512 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551031 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17516 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551030 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17518 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE50067 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | FILTRO EX203C | NSK-178 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-14 | 17537 | BIODENTAL SAS | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 024Z0251 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, El chuck esta trabado en la tapa | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17545 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00069495-A2490575-02490971 | cliente informa que tiene el ducto reventado | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17552 | MARIA ALEJANDRA BEDOYA RIVERA | 1000194059 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360007 | Pieza de alta: Al momento de usarla, la pieza no gira. No se activa la turbina y el aire parece escaparse por la parte inferior. Al presionar el pedal de la unidad, la pieza no responde: no genera movimiento. Pieza de baja: Presenta inconvenientes en el sistema de sujeción de fresas (en el contra ángulo para ser especifico). Al insertar las fresas (de pulido u otras), estas en ocasiones quedan atascadas, dificultando su retiro. Aunque el sistema es de tipo push botón, la fresa se traba y es complicado sacarla. | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17553 | DUAL DENTAL JDS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0023 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO SE BLOQUEA LA LLAVE CAMBIA FRESA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17554 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550341 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17583 | ALDENTAL S.A. ALMACEN DENTAL | 890912872-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550278 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | NO GIRA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17588 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320215 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17614 | IRIS QUIROZ | 45538359 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250706 | El cliente informa que no agarra la fresa | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17619 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250012 | PIEZA BLOQUEADA | PERDIDA DE TORQUE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17620 | LOPEZ VERGARA RUBEN ESTEBAN | 1152191748 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480219 | PIEZA BLOQUEADA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-22 | 17624 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2560950 | EQUIPO SE TRABA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Punta recta gira para todos lados | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-25 | 17648 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320102 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-29 | 17697 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2180324 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17706 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490572 | NO SUJETA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17708 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520124 | DUCTO TORCIDO EN LA ZONA DEL ACOPLE | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17711 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2312675 | GIRA SOBRE SU PROPIO EJE | ROTACION LIBRE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17713 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | está saliendo el aceite de la balinera de la turbina | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17776 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460792 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17777 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460793 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17778 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460791 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17779 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430813 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17780 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2530235 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17781 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430812 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430811 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17783 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490194 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17784 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520077 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17785 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520076 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17786 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520075 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17787 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430248 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17788 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430247 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17789 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430246 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17794 | MENESES CHILANGUAY FEDERMAN ALEJANDRO | 1004550626-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0290 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-6 | LLAVE CAMBIA FRESA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17797 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220108 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17798 | JUAN DAVID ARANGO URIBE | 98659886 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480152 | Se nos cae la pieza del brazo de la silla luego de usuarla, en el piso se le cae la tapa de bush botton y resorte | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17816 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17818 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510455 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17820 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17821 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510259 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17824 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430814 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17825 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490193 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17827 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320214 | FUGA DE AGUA POR ACOPLE | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17830 | ROSSY ELENA DEL CARMEN LUBO ROMERO | 45565761 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510483 | EQUIPO SE TRABA, LA FRESA NO SE SOSTIENE | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17834 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551284 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17837 | EMILY UREÑA CACERES | 1090528839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350194 | REVISIÓN, DISMINUYE LA REVOLUCIÓN Y SE FRENA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17841 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | NO GIRA LA TURBINA, EL CONTRANGULO NO GIRA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17846 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320246 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17862 | DUAL DENTAL | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2530026 | NO GIRA LA TURBINA | NO GIRA | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17865 | OSORIO OTALVARO LUISA FERNANDA | 1128415177 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540368 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE LA FRESA, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, PUSH NO LA DEJA ENTRAR AL TOPE DE SEGURIDAD | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17869 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17885 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570478 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-22 | 17888 | MARTINEZ DIAZ DIANA PATRICIA | 66970628 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530081 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-364 | TAPA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17902 | SURA MOLINOS | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540375 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-23 | 17906 | VELEZ OCHOA ANA MARIA | 1040741106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490191 | NO SALE LA FRESA, INDICA QUE LA TURBINA SE ENCUENTRA DAÑADA Y SE LE ESTAN MOVIENDO Y SALIENDO LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-25 | 17913 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | el cliente refiere que la pieza presenta inconvenientes en la sujeción de la fresa. | DESBALANCE CHUCK | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-26 | 17929 | OSPINA VELEZ OSCAR MAURICIO | 79568839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230600 | SE SALE LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-27 | 17933 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550242 | NO GIRA LA TURBINA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-01 | 17956 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0289 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-02 | 17987 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | La pieza presenta salida de aceite de color negro por el cabezal | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-06 | 18048 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360052 | El cliente solo indica para revisión por garantía | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1501 | CUERPO PANAMAX PLUS | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-03 | 18053 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | NO GIRA LA FRESA | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-06-04 | 18054 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520136 | La fresa no gira | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-09 | 18056 | VITALIA INSUMOS MEDICOS | 900933735 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570557 | EQUIPO SE TRABA, SE FRENA AL UTILIZARLA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-10 | 18058 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0074 | NO TENGO INDICACIONES DE LA FALLA DEL EQUIPO PUESTO QUE SE ENVIO DIRECTO A LA OFINA Y LAS INGENIERAS NO ME DIERON LA INFORMACION | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18080 | CATALINA GARCES RESTREPO | 42898032 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBH20323 | DURANTE EL TRABAJO SE SUELTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-115 | TURBINA PANAMAX PLUS | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18083 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18147 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | No ha dejado de salir agua desde que se devolvió | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18148 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S | 805003598 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2560047 | EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18160 | CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S | 890300417 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510220 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18165 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2150370 | MTTO PREVENTIVO; REVISION SONIDO DEL MICROMOTOR (SONIDO VIBRANTE) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18173 | MOHAMED ESPINOSA RIHAM | 1118290152 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230060 | EQUIPO SE TRABA | NO SALE AGUA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18186 | OLIVEROS SILVIA ROSA | 36505189 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2280497 | NO SALE LA FRESA, Y SONIDO ANORMAL | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18187 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540469 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18189 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0277 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18273 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2510324 | EQUIPO SE TRABA, La pieza no funciona la.freda queda justa y no gira. Se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18274 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18279 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240143 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18280 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240144 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18281 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240149 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18283 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240150 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18284 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240181 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18285 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240182 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18286 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240183 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18287 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240184 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18289 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240185 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18290 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240186 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18291 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240189 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18292 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18294 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240197 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18295 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240198 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18296 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240199 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18297 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240223 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18298 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240227 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18299 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240302 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18300 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240303 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18301 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240304 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18302 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240305 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18304 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240306 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18305 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240307 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18308 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240308 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18309 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240311 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18310 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240317 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18311 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18338 | FREDY ORTEGA ROSERO | 1037598847 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0083 | LA PIEZA RIEGA AGUA POR LA PARTE DE ABAJO. TUBO DE AGUA MÁS ABAJO QUE EL NIVEL DEL DE AIRE. GOLPE EN LA PARTE INFERIOR | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18340 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240200 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18342 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240221 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18343 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240222 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18346 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240225 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18348 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-7 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240226 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18349 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240228 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18352 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240229 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18355 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-10 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240230 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18358 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-11 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240301 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18359 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-12 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240309 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18360 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-13 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240310 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18362 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-14 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240313 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18363 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-15 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240314 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18365 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-16 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240315 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18366 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-17 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240316 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18367 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-18 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240320 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18399 | DENSALUD | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530357 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-04 | 18401 | ORTODENTALES DEL CARIBE | 800072487 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390141 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-09 | 18429 | CASA ODONTOLOGICA | 900552695 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0161 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1117; NSK-1119 | TURBINA PANAMAX PLUS 2; TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-14 | 18455 | VALENTINA RODRIGUEZ | 1144100796 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2160031 | SUENA FEO Y SE LE SALE LA FRESA | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18490 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550570 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18491 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540546 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-17 | 18525 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2330089 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-21 | 18542 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360083 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-22 | 19000 | NEW | 1983901 | PIEZA DE ALTA | NSK | FX23 | E53726819 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## TABLA_FALLAS
f | MES | FECHA CREACION OTT | OTT | CLIENTE | NIT | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL | FALLA | FALLA_ESTANDARIZADA | CAUSA_RAIZ | CATEGORIA | REPUESTOS | CODIGO | DESCRIPCION | TIPO_SERVICIO
2024 | AGOSTO | 2024-08-14 | 6607 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK50856 | PATINA EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA; POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2023 | DICIEMBRE | 2023-12-26 | 8756 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2184871 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS (Equipo no sujeta los cepillos) | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8911 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8913 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2330856 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8932 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110230 | Esta botando agua por el acople | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8933 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110229 | Se le sale el agua por debajo | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-13 | 9002 | ARCE VANEGAS JHON ALEX | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | Se atasco la fresa y no quiso salir mas | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-22 | 9060 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250691 | Se le salio la canastilla quedo pegada en el acople de la unidad | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9118 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBK8026 | PIEZA DE MANO EN FUNCIONAMIENTO DESALOJA LA FRESA NO SE SOSTIENE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9143 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310486 | SE LE SALIO LA TAPA | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-31 | 9298 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250038 | se pega los mandriles y rota | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | RODAMIENTOS ROTOS | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9318 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2240026 | no gira la turbina | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9319 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | suelta el mandril, no agarra | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9321 | GERMAN DARIO TREJOS | 87069064 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2110032 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9322 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250313 | push botón está duro, al sacar el mandriol se queda pegado | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9332 | DENTALES MEDELLIN S.A.S | 900668688-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y066 | Equipo se bloquea el chuck, equipo no sujeta las fresas | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9335 | CARLOS GUEVARA | 1127060776 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE90038 | se quedó obstruido el adaptador de fresas para contra angulo en el cabezal | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-06 | 9341 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260202 | no gira la fresa | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9347 | CUERVO SERNA MARIANA | 1000556647 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180703 | No realiza movimientos giratorios (Mal engranaje entre eje y- cartucho) | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9350 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | para revisar pieza completa | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-09 | 9369 | OSPINA AYALA JENIFFER ANDREA | 1144127914 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2150875 | la parte inferior de la pieza de alta tiene 2 tubos; uno de ellos especificamente el del agua se hundió | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX PLUS | NSK-1501 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-14 | 9392 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | B23082402 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | FILTRO EX203C; ARANDELA | NSK-178; NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-16 | 9412 | RUIZ TOBON TATIANA DANIELA | 1143399984 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210005 | realmente se movia la fresa cuando la estaba usando. no parecia normal. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-19 | 9428 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABBZ1073 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | ARANDELA | NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-20 | 9434 | FRESH SMILE S.A.S | 901577875-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090180 | El agua se devuelve en parte inferior en la union de manguera | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9444 | BOHORQUEZ HERNANDEZ CLAUDIA | 46451911 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230144 | Suena extraño | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9449 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2241460 | push botton se queda pegado (duro) para introducir o extraer el cepillo | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9455 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240166 | fresa no se puede extraer | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9459 | GIRALDO ARCILA JENNIFER | 1036931467-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Y0014 | El aire se esta escapando por el push botton | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9461 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280276 | No gira la turbina, esta pegado | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9465 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2180201 | No encaja la rosca en el acople, no sale agua. | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-28 | 9489 | ESCOBAR BASTIDAS ANDRES FELIPE | 1017240891-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310125 | la llave de la pieza esta como rodada, cuando la posicion para poder cambiar la fresa no es posible, sigue girando | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-29 | 9494 | ADRIANA MARTINEZ ORDOÑEZ | 1085260179 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0134 | via de irrigación desviada y no se obtiene una debida refrigeración de la punta | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-01 | 9513 | MARIÑO PIÑEROS ADRIANA JUDITH | 51882724-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310046 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-07 | 9579 | GOMEZ DE LA VEGA KITZY KAREN | 50920990-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2150815 | Los mandriles se le salen, quedan flojos | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9677 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH72421 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9678 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABG80705 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9791 | CLINICA DENTAL BIODENTIST SAS | 901059978-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220293 | sonido inusual | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MARZO | 2024-03-15 | 9795 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2080032 | muy pegado, no gira | NO GIRA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CUERPO FX205 | NSK-1543 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9807 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | No sujeta el mandril | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PESTILLO | MECANICA | PISTILLO FX22 | NSK-1157 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-21 | 9835 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280249 | contrangulotiene atascado un mandril de 3m...no sale | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-22 | 9882 | COMERCIALIZADORA BIODENTAL SAS | 901050867-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022X0475 | equipo se traba, se requiere diagnóstico del dispositivo | ROTACION LIBRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-04 | 9946 | ESTRADA TABARES LAURA MARIA | 1039459501-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2321133 | no sale agua, sale muy poco aire | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9947 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240367 | se quedo fresa atascada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9948 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240216 | presenta fuga de agua por parte inferior | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-09 | 9976 | SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. SOMER S.A. | 890939936-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | equipo se traba | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-10 | 9992 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2130092 | para realizar diagnostico | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-11 | 9997 | GRUPO DENTAL DE COLOMBIA S.A.S. | 901339269-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1396 | Fallas al agarrar la fresa y no esta girando bien | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25; PUSH BOTON FX25 | NSK-351; NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-12 | 10011 | GARCIA ARIAS NEIVIS MILENA | 1101384253 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y0929 | pieza de baja da vueltas, se siente pegada | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-17 | 10026 | CHAMORRO REVELO EDUARDO JAVIER | 6772098-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310093 | equipo se traba | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-18 | 10066 | JIMENEZ RUIZ PAULA MARCELA | 1036945600-7 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311713 | no encajan los cepillos | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-19 | 10102 | COMERCIALIZADORA CASA ODONTOLOGICA DE NARIÑO SAS | 901248367-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2260063 | equipo se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10207 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABL30646 | no gira al colocar cepillo | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10211 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260636 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-09 | 10285 | VILLEGAS AGUDELO ANA MARIA | 1044503956-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BJ80708 | se estaba moviendo y frenando el aditamento a la hora de trabajar y ya no insertan | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-16 | 10349 | LEYVA BELTRAN JORGE EDUARDO | 72175196 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0652 | equipo se traba, equipo se bloquea la llave cambia fresa | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-17 | 10363 | KRISTEL CASTRO | 67023637 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230597 | bota agua y aire, pero la turbina no gira | FALLA SISTEMA DE SUJECION | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10375 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2040027 | equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10408 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310128 | presenta hundimiento en uno de los ductos | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | NSK-1210 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10421 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10427 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2146120 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10437 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10439 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-23 | 10451 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2270152 | equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-24 | 10486 | JAIDY MEEK NEIRA | 43728150 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABKZ2204 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-27 | 10513 | CORREA JARAMILLO LAURA MANUELA | 1017223598-2 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1432 | tiene un movimiento en la parte donde se ingresa el cepillo, copas etc. | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10514 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | frenada, no funciona la turbina | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10519 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0130 | tiene un movimiento donde se asegura la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10521 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10543 | INVERSIONES DENTIORAL S.A.S. | 901132408 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Z0042 | la pieza expulsa poca agua | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10552 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230086 | equipo se traba, la fresa se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10559 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S. | 805003598-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230029 | para revisar, se le safo la tapa | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10563 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2340005 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10581 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240248 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10583 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220100 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10589 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240250 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10591 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240242 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10593 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240243 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10594 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240244 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10595 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240245 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10596 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10598 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220098 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10599 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220099 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10660 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240241 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10661 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240145 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10663 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240147 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10664 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240146 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10665 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220092 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10666 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220093 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-18 | 10668 | DFLQ CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS IPS SAS | 900652629-4 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310348 | equipo no sujeta las fresas, doc informa que la pieza de mano suelta la fresa, sin activar el push boton. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10671 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0171 | equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10675 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260540 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-19 | 10689 | URIBE HERNANDEZ LORAINE | 1020457236-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70143 | se pega al momento de usarlo y deja de girar | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-20 | 10695 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2245319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10710 | TREJO COLLAZOS GERMAN DARIO | 870690645 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2120911 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10779 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210103 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10781 | PIMIENTA GIL JAVIER JOSE | 84033403 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2290083 | LA PARTE DE LA CONEXION BORDE SE SALIO | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10784 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A225071 | No sale agua, equipo no sujeta las fresas / aveces no le sale agua y las fresas se quedan atascadas, en estos momentos no he podido retirarle una fresa. | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-11 | 10829 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Pieza no sujeta bien las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-12 | 10839 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2231090 | Equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10846 | PORTILLO EVELYN VIVIANA | 1085274643-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 00017380 / A2340046 / 02340440 | Equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10854 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231564 | No gira la turbina, " falla en la turbina" | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-16 | 10855 | LAURA RUIZ | 1039461522 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00000342 - 0BK30144 - 0BK30839 - BBK | Fresa atorada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-17 | 10866 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00002402 / A21Z0070 / 021Z2335 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10870 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006777 / A2330071 / 02334889 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10873 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00003461 / A2230239 / 02232225 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | CHUCK BLOQUEADO | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-26 | 10980 | PAULA MUÑOZ ALVAREZ | 1036605374 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | Le vibra la punta | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10982 | LUISA FERNANDA POSADA | 1037619413 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0192 | Equipo no sujeta las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JULIO | 2024-07-30 | 10987 | CLINIQ DERMOESTETICA Y LASER S.A. | 900063460-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK42733 | Al momento de ponerle los cepillos estos quedan flojos y se caen | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-02 | 11029 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | 00001001 / A2120188 / 02128361 | Equipo no inicia o enciende, equipo no tiene fuerza | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-03 | 11030 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006592 / A2320076 / 02324099 | Sale agua por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-05 | 11045 | BARRIENTOS RESTREPO SANTIAGO | 70112238 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABHX0781 | La sujeción del shut deja pegado cualquier pulidor | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-10 | 11091 | CLINICA ODONTO SUR S.A.S | 900050590-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | ABH40042 | Vibración al girar la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652
2024 | AGOSTO | 2024-08-17 | 11148 | DENTALES MARKET S.A.S | 901046793-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330091 | MANDRIL TAMBALEA, TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11346 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | REQUIERE CAMBIO DE CARTUCHO Y EJE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11347 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02340693 | RUIDO EXTRAÑO AL GIRAR EL MANDRIL | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-02 | 11356 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE50107 | LA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD TAMBIEN PRESENTA FALLOS AL MOMENTO DE INSERTAR ALGUN INSTRUMENTAL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-26 | 11664 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320380 | No gira la turbina, esta frenado | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11818 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250733 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11819 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Z0501 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11820 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281380 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11822 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280230 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11824 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291310 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11826 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260450 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11827 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260451 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11828 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291305 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11831 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280229 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11834 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280422 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11837 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A0401312 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11841 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291307 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11845 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330029 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11846 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291306 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11856 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331260 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11858 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291391 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11859 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291392 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11860 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270824 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11864 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291304 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11865 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270335 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11866 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02320416 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11867 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330028 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11872 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270823 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11877 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11878 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11879 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11880 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325892 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11881 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11882 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11886 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11895 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11896 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11897 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11898 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11901 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11902 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-12 | 11913 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311709 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | MECANICA | PUSH BOTON FX25 | NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-18 | 11946 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1458 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-21 | 11971 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | PARECE QUE LOS RODAMIENTOS ESTAN SUELTOS, NO GIRA EL MANDRIL | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK | FUNCIONAL | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-05 | 12058 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2040156 | AL MOMENTO DE ACCIONAR EL MICROMOTOR ESTE NO FUNCIONA, NO GIRA Y TIENE UN SONIDO RARO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; ARANDELA; RODAMIENTO FX205 | NSK-1212; NSK-241; NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-06 | 12070 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331174 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-18 | 12226 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432232 | GIRA MUY DESPACIO, SE PARA Y NO GIRA EN OCASIONES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12465 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331322 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12466 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331321 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12467 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331324 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12469 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12470 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331325 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-12 | 12534 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02281380 | Equipo se traba | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-18 | 12600 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABEY0236 | BOTA AIRE | FUGA DE AIRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-15 | 12712 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410212 | EL DR MANIFIESTA QUE DESDE QUE EMPEZO A UTILIZAR EL EQUIPO SALE EL AGUA NEGRA | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12715 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1361 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12717 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02110715 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABB32573 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | A0Y02460 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12745 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE40553 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-24 | 12807 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABFY0214 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12816 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340245 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12817 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330031 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12923 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330059 | SE RUEDA EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12930 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02190067 | RUEDA DESPACIO Y TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12982 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12983 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-17 | 13012 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70199 | ESTA BOTANDO LAS FRESAS | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-10 | 13234 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410404 | EL EQUIPO SE QUEDA FRENADO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13287 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260277 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13290 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260278 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13292 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260279 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-26 | 13530 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155602 | PRESENTA FALLA AL COLOCAR EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13558 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02070227 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13560 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2160465 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13565 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK10291 | NO GIRA, RETIENE LOS CEPILLOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13566 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | SUELTA EL CEPILLO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13567 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | NO GIRA, EL CAMBIO DE LA DIRECCION | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13568 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ20571 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ANILLO ATASCADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13583 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260276 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13584 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260280 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-14 | 13708 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | RODAMIENTO FX205 | NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13740 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13745 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 |  | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13746 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13747 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13748 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13749 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | X2325892 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13750 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13753 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13754 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13755 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13756 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13764 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-23 | 13782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2050683 | TIENE MUCHA VIBRACION | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-25 | 13790 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410337 | TIENE UN REBOTE | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MAYO | 2025-05-02 | 13836 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0636 | SE GIRA COMPLETO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14702 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330638 | GIRA MUY DESPACIO, PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14706 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A23Y0678 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-18 | 14726 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | EL CONTRAANGULO ESTA FRENADO | PERDIDA DE TORQUE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-25 | 14840 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490563 | CEPILLO NO GIRA, SE QUEDA TRABADO | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-04 | 14942 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155880 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-09 | 14966 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A21Z0147 | NO FUNCIONA BIEN EL PUSH O BOTON DE SUJECION DE LA FRESA, MANTENIMIENTO GENERAL | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-10 | 14987 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | LA FRESA SE OBSERVA EXCENTRICA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-14 | 15016 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410308 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, MANDRIL ATASCADO | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15030 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AMY92225 | NO GIRA A LA IZQUIERDA | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15031 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460804 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-18 | 15056 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2370753 | EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-21 | 15107 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221461 | TIENE MUCHA VIBRACION Y AL MOMENTO DEL USO SE SIENTE COMO SI GOLPEARA | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15136 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | CUANDO SE ESTA USANDO LOS CEPILLOS Y DISCOS SOFLES SE PARA Y SUENA FEO (RUIDO) | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15137 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-31 | 15181 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490542 | CONTRANGULO FUNCIONA, PERO SALE ABUNDANTE LIQUIDO NEGRO | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15214 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80686 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK50842 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15216 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80681 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15227 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281266 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15228 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281265 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15316 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2190560 | está presentando un sonido muy fuerte acompañado de vibracíon. A veces al cambiar la dirección de la fuerza, el sonido y vibracion mejoran | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15317 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2180325 | En ocasiones después de un rato de uso se frena y brinca al tener contacto con los dientes. | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-25 | 15355 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460892 | CLIENTE INDICA QUE SE GIRA DE UNA MANERA RAPIDO E INCONTROLABLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-28 | 15387 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311764 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISAR MICROMOTOR | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-10 | 15510 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155821 | SE FRENA CON EL CEPILLO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-25 | 15701 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410617 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, TIENE UN RUIDO EXTRAÑO | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE PIÑONES EJE | FUNCIONAL | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-10 | 15838 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EL EQUIPO NO TIENE FUERZA, BOTA EL AIRE POR LA PARTE INFERIOR | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-14 | 15848 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410467 | ATASCAMIENTO DE ACCESORIOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DESGASTE CHUCK | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15925 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260233 | SE QUEDA ATRAPADA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15926 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y1067 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA TURBINA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15951 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2361404 | TIENE UN SONIDO DIFERENTE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15955 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490655 | NO GIRA LA TURBINA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-27 | 15980 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE EL MANDRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16134 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210293 | Cambio de turbina, pero no se encuentra el cuerpo | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16312 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | R2240508 | Se realiza cambio de cuerpo y se realiza entrega | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-02 | 16333 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA FRESA | ROTACION LIBRE | MAL ENGRANAJE ENTRE EJE CARTUCHO | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16359 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231886 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16360 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16361 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2240666 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16362 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16363 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-06 | 16382 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490515 | Derrame de grasa, recalentamiento y un desajuste en los cepillos a la hora de encender | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-16 | 16477 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 024Y0313 | EQUIPO GIRA TOTALMENTE EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-18 | 16544 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A44025 | ESTA MUY LENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16546 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2480197 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16548 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341293 | No está pasando el aire al contra angulo ni a la pieza recta | NO GIRA | EXCESO DE LUBRICACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16644 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO SE TRABA, EL CLIENTE SOLICITA EL CAMBIO DEL EQUIPO YA QUE NUEVEMENTE NO ESTA FUNCIONANDO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16645 | DENTALES MARKET | 901046793-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A23X0126 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16718 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341261 | VIBRACIÓN Y RUIDO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16719 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | VIBRACIÓN Y RUIDO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16720 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BHY0658 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-19 | 16725 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430297 | EL EQUIPO SE FRENA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16756 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A20X0212 | VERIFICAR ESTADO DE CANASTILLA SEGUN COTIZACIÓN 10568662 | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16757 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432229 | Presenta vibración, baila el cartucho | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-02 | 16841 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540534 | No sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16860 | PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A | 800067065 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BH50792 | Equipo cuando está en funcionamiento sale agua por una parte diferente al ducto de agua. También sale agua en la parte de abajo.Solo ingresa pieza de alta con serial 0BH50792 | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16861 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16863 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2324872 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16864 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21X0286 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-07 | 16887 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410470 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16898 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2190436 | NO SALE AGUA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430104 | Equipo presento una falla, se va envíar foto | SONIDO FUERTE | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | DOG CLUTCH FX205 | NSK-1606 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-05 | 16911 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0640 | NO SUJETA LOS CEPILLOS Y MADRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16952 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0331 | Pieza tiene incrustado donde ingresa el agua y revisar cuando se arregle porfis que no se salga el agua. Cuando está en funcionamiento por los lados de la conexios gracias ya la jefe GISELLE sabe de la entidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16953 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570082 | Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16954 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | piezas presentaron hundimiento de la entrada del agua, ya la Jefe Gisel sabe , | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16955 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16956 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | Esta pieza revisar si también tiene incrustada la entrada del agua cuando se conecta a la unidad, y que cuando se conecte a la unidad revisar que no le salga agua cuando está en funcionamiento, la jefe Gisel ya sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16957 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | Por favor revisar si también tiene incrustado la entrada de agua , y que cuando se arregle revisar que no se le salga el agua cuando esté en funcionamiento gracias | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16958 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | El cliente final le coloco un acople y se le quedó incrustados el chuk por donde ingresa el agua , ya la Jefe Gisel sabe | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16959 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | Revisar por favor si también tiene la entrada de agua incrustada y que no le salga agua cuando se conecte por los lados, ya la Jefe Gisel sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16960 | MORALES GALEANO SARA | 1152185297 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490177 | NO SALE AGUA, OBSTRUCCION EN LAS SALIDAS DE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-14 | 16963 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | Fractura del tubo de conexión de la pieza | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17097 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340433 | EQUIPO NO TIENE FUERZA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17106 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0133 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17108 | JHON ALEXANDER ARCE | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | SE QUEDÓ ATASCADO LO QUE CUBRE LA TURBINA Y SE TAPA LOS AGUJEROS DEL AGUA MUY FRECUENTEMENTE | TURBINA DESPRENDIDA | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17109 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2550237 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, La fresa no gira | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17112 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410378 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17115 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490036 | NO SALE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17191 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350382 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17192 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350383 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17194 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2270527 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17195 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 |  | HACER FUNCIONAR LA PIEZA SE SALE EL AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ20112 | CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17216 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | MANTENIMIENTO PIEZA RECTA. CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17220 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AP390382 | MANTENIMIENTO | NO GIRA | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17221 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | C8600496 | MANTENIMIENTO | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17221 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | C8600496 | MANTENIMIENTO | PERDIDA DE TORQUE | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-10 | 17243 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0013 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-13 | 17283 | JULIAN TORO RAMIREZ | 8106281 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090166 | La pieza usena raro, al usarlo bota las fresas, parece no tener agarre de las mismas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17334 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | R2331492 | BOTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17335 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17336 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2310023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-19 | 17356 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490491 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | QUEDO ATASCADO EL PUSH | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17387 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | Sale aguan cuando está en funcionamiento por dónde se acopla a la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17388 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, la pieza cuando conectan a la unidad y la ponen a funcionar sale agua por el acople donde se conecta a la unidad. Segunda vez que ingresa por garantia por el mismo problema. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17389 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | Sale aguan cuando la ponen a funcionar, por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-24 | 17407 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2226326 | Al colocar el cepillo de profilaxis o las fresas no las retienen, se salen al activar el micromotor. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-28 | 17446 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2380037 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-30 | 17454 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550585 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA, NO SALE AGUA | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17466 | MERCADENT | 890928106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550461 | GIRA MUY DESPACIO, EN OCACIONES NO GIRA LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; LAMINA CILINDRO; RESORTE; ASPAS | NSK-1212; NSK-1589; NSK-239; NSK-889 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17504 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460795 | VIBRACION EXCESIVA, DONDE SE COLOCAN LOS DISCOS ESTA MUY FLOJO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17505 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2380455 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17511 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180731 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17512 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551031 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17516 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551030 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17518 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE50067 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | FILTRO EX203C | NSK-178 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-14 | 17537 | BIODENTAL SAS | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 024Z0251 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, El chuck esta trabado en la tapa | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17545 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00069495-A2490575-02490971 | cliente informa que tiene el ducto reventado | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17552 | MARIA ALEJANDRA BEDOYA RIVERA | 1000194059 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360007 | Pieza de alta: Al momento de usarla, la pieza no gira. No se activa la turbina y el aire parece escaparse por la parte inferior. Al presionar el pedal de la unidad, la pieza no responde: no genera movimiento. Pieza de baja: Presenta inconvenientes en el sistema de sujeción de fresas (en el contra ángulo para ser especifico). Al insertar las fresas (de pulido u otras), estas en ocasiones quedan atascadas, dificultando su retiro. Aunque el sistema es de tipo push botón, la fresa se traba y es complicado sacarla. | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17553 | DUAL DENTAL JDS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0023 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO SE BLOQUEA LA LLAVE CAMBIA FRESA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17554 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550341 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17583 | ALDENTAL S.A. ALMACEN DENTAL | 890912872-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550278 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | NO GIRA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17588 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320215 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17614 | IRIS QUIROZ | 45538359 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250706 | El cliente informa que no agarra la fresa | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17619 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250012 | PIEZA BLOQUEADA | PERDIDA DE TORQUE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17620 | LOPEZ VERGARA RUBEN ESTEBAN | 1152191748 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480219 | PIEZA BLOQUEADA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-22 | 17624 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2560950 | EQUIPO SE TRABA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Punta recta gira para todos lados | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-25 | 17648 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320102 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-29 | 17697 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2180324 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17706 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490572 | NO SUJETA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17708 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520124 | DUCTO TORCIDO EN LA ZONA DEL ACOPLE | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17711 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2312675 | GIRA SOBRE SU PROPIO EJE | ROTACION LIBRE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17713 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | está saliendo el aceite de la balinera de la turbina | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17776 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460792 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17777 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460793 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17778 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460791 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17779 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430813 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17780 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2530235 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17781 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430812 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430811 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17783 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490194 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17784 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520077 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17785 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520076 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17786 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520075 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17787 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430248 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17788 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430247 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17789 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430246 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17794 | MENESES CHILANGUAY FEDERMAN ALEJANDRO | 1004550626-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0290 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-6 | LLAVE CAMBIA FRESA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17797 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220108 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17798 | JUAN DAVID ARANGO URIBE | 98659886 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480152 | Se nos cae la pieza del brazo de la silla luego de usuarla, en el piso se le cae la tapa de bush botton y resorte | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17816 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17818 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510455 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17820 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17821 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510259 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17824 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430814 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17825 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490193 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17827 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320214 | FUGA DE AGUA POR ACOPLE | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17830 | ROSSY ELENA DEL CARMEN LUBO ROMERO | 45565761 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510483 | EQUIPO SE TRABA, LA FRESA NO SE SOSTIENE | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17834 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551284 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17837 | EMILY UREÑA CACERES | 1090528839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350194 | REVISIÓN, DISMINUYE LA REVOLUCIÓN Y SE FRENA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17841 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | NO GIRA LA TURBINA, EL CONTRANGULO NO GIRA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17846 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320246 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17862 | DUAL DENTAL | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2530026 | NO GIRA LA TURBINA | NO GIRA | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17865 | OSORIO OTALVARO LUISA FERNANDA | 1128415177 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540368 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE LA FRESA, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, PUSH NO LA DEJA ENTRAR AL TOPE DE SEGURIDAD | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17869 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17885 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570478 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-22 | 17888 | MARTINEZ DIAZ DIANA PATRICIA | 66970628 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530081 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-364 | TAPA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17902 | SURA MOLINOS | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540375 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-23 | 17906 | VELEZ OCHOA ANA MARIA | 1040741106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490191 | NO SALE LA FRESA, INDICA QUE LA TURBINA SE ENCUENTRA DAÑADA Y SE LE ESTAN MOVIENDO Y SALIENDO LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-25 | 17913 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | el cliente refiere que la pieza presenta inconvenientes en la sujeción de la fresa. | DESBALANCE CHUCK | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-26 | 17929 | OSPINA VELEZ OSCAR MAURICIO | 79568839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230600 | SE SALE LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-27 | 17933 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550242 | NO GIRA LA TURBINA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-01 | 17956 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0289 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-02 | 17987 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | La pieza presenta salida de aceite de color negro por el cabezal | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-06 | 18048 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360052 | El cliente solo indica para revisión por garantía | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1501 | CUERPO PANAMAX PLUS | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-03 | 18053 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | NO GIRA LA FRESA | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-06-04 | 18054 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520136 | La fresa no gira | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-09 | 18056 | VITALIA INSUMOS MEDICOS | 900933735 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570557 | EQUIPO SE TRABA, SE FRENA AL UTILIZARLA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-10 | 18058 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0074 | NO TENGO INDICACIONES DE LA FALLA DEL EQUIPO PUESTO QUE SE ENVIO DIRECTO A LA OFINA Y LAS INGENIERAS NO ME DIERON LA INFORMACION | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18080 | CATALINA GARCES RESTREPO | 42898032 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBH20323 | DURANTE EL TRABAJO SE SUELTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-115 | TURBINA PANAMAX PLUS | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18083 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18147 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | No ha dejado de salir agua desde que se devolvió | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18148 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S | 805003598 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2560047 | EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18160 | CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S | 890300417 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510220 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18165 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2150370 | MTTO PREVENTIVO; REVISION SONIDO DEL MICROMOTOR (SONIDO VIBRANTE) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18173 | MOHAMED ESPINOSA RIHAM | 1118290152 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230060 | EQUIPO SE TRABA | NO SALE AGUA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18186 | OLIVEROS SILVIA ROSA | 36505189 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2280497 | NO SALE LA FRESA, Y SONIDO ANORMAL | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18187 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540469 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18189 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0277 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18273 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2510324 | EQUIPO SE TRABA, La pieza no funciona la.freda queda justa y no gira. Se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18274 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18279 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240143 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18280 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240144 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18281 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240149 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18283 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240150 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18284 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240181 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18285 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240182 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18286 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240183 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18287 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240184 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18289 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240185 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18290 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240186 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18291 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240189 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18292 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18294 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240197 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18295 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240198 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18296 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240199 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18297 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240223 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18298 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240227 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18299 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240302 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18300 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240303 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18301 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240304 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18302 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240305 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18304 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240306 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18305 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240307 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18308 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240308 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18309 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240311 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18310 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240317 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18311 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18338 | FREDY ORTEGA ROSERO | 1037598847 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0083 | LA PIEZA RIEGA AGUA POR LA PARTE DE ABAJO. TUBO DE AGUA MÁS ABAJO QUE EL NIVEL DEL DE AIRE. GOLPE EN LA PARTE INFERIOR | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18340 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240200 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18342 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240221 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18343 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240222 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18346 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240225 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18348 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-7 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240226 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18349 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240228 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18352 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240229 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18355 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-10 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240230 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18358 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-11 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240301 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18359 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-12 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240309 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18360 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-13 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240310 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18362 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-14 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240313 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18363 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-15 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240314 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18365 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-16 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240315 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18366 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-17 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240316 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18367 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-18 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240320 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18399 | DENSALUD | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530357 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-04 | 18401 | ORTODENTALES DEL CARIBE | 800072487 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390141 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-09 | 18429 | CASA ODONTOLOGICA | 900552695 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0161 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1117; NSK-1119 | TURBINA PANAMAX PLUS 2; TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-14 | 18455 | VALENTINA RODRIGUEZ | 1144100796 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2160031 | SUENA FEO Y SE LE SALE LA FRESA | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18490 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550570 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18491 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540546 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-17 | 18525 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2330089 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-21 | 18542 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360083 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-22 | 19000 | NEW | 1983901 | PIEZA DE ALTA | NSK | FX23 | E53726819 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## TABLA_CATEGORIAS
f | MES | FECHA CREACION OTT | OTT | CLIENTE | NIT | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL | FALLA | FALLA_ESTANDARIZADA | CAUSA_RAIZ | CATEGORIA | REPUESTOS | CODIGO | DESCRIPCION | TIPO_SERVICIO
2024 | AGOSTO | 2024-08-14 | 6607 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK50856 | PATINA EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-14 | 6607 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK50856 | PATINA EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2023 | DICIEMBRE | 2023-12-26 | 8756 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2184871 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS (Equipo no sujeta los cepillos) | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8911 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8913 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2330856 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8932 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110230 | Esta botando agua por el acople | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8933 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110229 | Se le sale el agua por debajo | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-13 | 9002 | ARCE VANEGAS JHON ALEX | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | Se atasco la fresa y no quiso salir mas | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-22 | 9060 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250691 | Se le salio la canastilla quedo pegada en el acople de la unidad | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9118 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBK8026 | PIEZA DE MANO EN FUNCIONAMIENTO DESALOJA LA FRESA NO SE SOSTIENE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9143 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310486 | SE LE SALIO LA TAPA | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-31 | 9298 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250038 | se pega los mandriles y rota | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | RODAMIENTOS ROTOS | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9318 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2240026 | no gira la turbina | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9319 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | suelta el mandril, no agarra | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9321 | GERMAN DARIO TREJOS | 87069064 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2110032 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9322 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250313 | push botón está duro, al sacar el mandriol se queda pegado | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9332 | DENTALES MEDELLIN S.A.S | 900668688-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y066 | Equipo se bloquea el chuck, equipo no sujeta las fresas | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9335 | CARLOS GUEVARA | 1127060776 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE90038 | se quedó obstruido el adaptador de fresas para contra angulo en el cabezal | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-06 | 9341 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260202 | no gira la fresa | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9347 | CUERVO SERNA MARIANA | 1000556647 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180703 | No realiza movimientos giratorios (Mal engranaje entre eje y- cartucho) | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9350 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | para revisar pieza completa | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-09 | 9369 | OSPINA AYALA JENIFFER ANDREA | 1144127914 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2150875 | la parte inferior de la pieza de alta tiene 2 tubos; uno de ellos especificamente el del agua se hundió | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX PLUS | NSK-1501 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-14 | 9392 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | B23082402 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | FILTRO EX203C; ARANDELA | NSK-178; NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-16 | 9412 | RUIZ TOBON TATIANA DANIELA | 1143399984 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210005 | realmente se movia la fresa cuando la estaba usando. no parecia normal. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-19 | 9428 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABBZ1073 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | ARANDELA | NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-20 | 9434 | FRESH SMILE S.A.S | 901577875-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090180 | El agua se devuelve en parte inferior en la union de manguera | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9444 | BOHORQUEZ HERNANDEZ CLAUDIA | 46451911 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230144 | Suena extraño | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9449 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2241460 | push botton se queda pegado (duro) para introducir o extraer el cepillo | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9455 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240166 | fresa no se puede extraer | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9459 | GIRALDO ARCILA JENNIFER | 1036931467-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Y0014 | El aire se esta escapando por el push botton | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9461 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280276 | No gira la turbina, esta pegado | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9465 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2180201 | No encaja la rosca en el acople, no sale agua. | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-28 | 9489 | ESCOBAR BASTIDAS ANDRES FELIPE | 1017240891-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310125 | la llave de la pieza esta como rodada, cuando la posicion para poder cambiar la fresa no es posible, sigue girando | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-29 | 9494 | ADRIANA MARTINEZ ORDOÑEZ | 1085260179 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0134 | via de irrigación desviada y no se obtiene una debida refrigeración de la punta | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-01 | 9513 | MARIÑO PIÑEROS ADRIANA JUDITH | 51882724-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310046 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-07 | 9579 | GOMEZ DE LA VEGA KITZY KAREN | 50920990-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2150815 | Los mandriles se le salen, quedan flojos | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9677 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH72421 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9678 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABG80705 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9791 | CLINICA DENTAL BIODENTIST SAS | 901059978-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220293 | sonido inusual | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MARZO | 2024-03-15 | 9795 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2080032 | muy pegado, no gira | NO GIRA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CUERPO FX205 | NSK-1543 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9807 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | No sujeta el mandril | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PESTILLO | MECANICA | PISTILLO FX22 | NSK-1157 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-21 | 9835 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280249 | contrangulotiene atascado un mandril de 3m...no sale | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-22 | 9882 | COMERCIALIZADORA BIODENTAL SAS | 901050867-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022X0475 | equipo se traba, se requiere diagnóstico del dispositivo | ROTACION LIBRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-04 | 9946 | ESTRADA TABARES LAURA MARIA | 1039459501-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2321133 | no sale agua, sale muy poco aire | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9947 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240367 | se quedo fresa atascada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9948 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240216 | presenta fuga de agua por parte inferior | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-09 | 9976 | SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. SOMER S.A. | 890939936-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | equipo se traba | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-10 | 9992 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2130092 | para realizar diagnostico | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-11 | 9997 | GRUPO DENTAL DE COLOMBIA S.A.S. | 901339269-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1396 | Fallas al agarrar la fresa y no esta girando bien | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25; PUSH BOTON FX25 | NSK-351; NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-12 | 10011 | GARCIA ARIAS NEIVIS MILENA | 1101384253 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y0929 | pieza de baja da vueltas, se siente pegada | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-17 | 10026 | CHAMORRO REVELO EDUARDO JAVIER | 6772098-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310093 | equipo se traba | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-18 | 10066 | JIMENEZ RUIZ PAULA MARCELA | 1036945600-7 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311713 | no encajan los cepillos | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-19 | 10102 | COMERCIALIZADORA CASA ODONTOLOGICA DE NARIÑO SAS | 901248367-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2260063 | equipo se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10207 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABL30646 | no gira al colocar cepillo | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10211 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260636 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-09 | 10285 | VILLEGAS AGUDELO ANA MARIA | 1044503956-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BJ80708 | se estaba moviendo y frenando el aditamento a la hora de trabajar y ya no insertan | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-16 | 10349 | LEYVA BELTRAN JORGE EDUARDO | 72175196 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0652 | equipo se traba, equipo se bloquea la llave cambia fresa | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-17 | 10363 | KRISTEL CASTRO | 67023637 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230597 | bota agua y aire, pero la turbina no gira | FALLA SISTEMA DE SUJECION | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10375 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2040027 | equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10408 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310128 | presenta hundimiento en uno de los ductos | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | NSK-1210 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10421 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10427 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2146120 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10437 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10439 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-23 | 10451 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2270152 | equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-24 | 10486 | JAIDY MEEK NEIRA | 43728150 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABKZ2204 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-27 | 10513 | CORREA JARAMILLO LAURA MANUELA | 1017223598-2 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1432 | tiene un movimiento en la parte donde se ingresa el cepillo, copas etc. | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10514 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | frenada, no funciona la turbina | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10519 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0130 | tiene un movimiento donde se asegura la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10521 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10543 | INVERSIONES DENTIORAL S.A.S. | 901132408 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Z0042 | la pieza expulsa poca agua | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10552 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230086 | equipo se traba, la fresa se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10559 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S. | 805003598-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230029 | para revisar, se le safo la tapa | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10563 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2340005 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10581 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240248 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10583 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220100 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10589 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240250 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10591 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240242 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10593 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240243 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10594 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240244 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10595 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240245 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10596 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10598 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220098 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10599 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220099 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10660 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240241 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10661 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240145 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10663 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240147 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10664 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240146 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10665 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220092 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10666 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220093 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-18 | 10668 | DFLQ CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS IPS SAS | 900652629-4 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310348 | equipo no sujeta las fresas, doc informa que la pieza de mano suelta la fresa, sin activar el push boton. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10671 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0171 | equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10675 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260540 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-19 | 10689 | URIBE HERNANDEZ LORAINE | 1020457236-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70143 | se pega al momento de usarlo y deja de girar | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-20 | 10695 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2245319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10710 | TREJO COLLAZOS GERMAN DARIO | 870690645 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2120911 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10779 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210103 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10781 | PIMIENTA GIL JAVIER JOSE | 84033403 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2290083 | LA PARTE DE LA CONEXION BORDE SE SALIO | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10784 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A225071 | No sale agua, equipo no sujeta las fresas / aveces no le sale agua y las fresas se quedan atascadas, en estos momentos no he podido retirarle una fresa. | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-11 | 10829 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Pieza no sujeta bien las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-12 | 10839 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2231090 | Equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10846 | PORTILLO EVELYN VIVIANA | 1085274643-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 00017380 / A2340046 / 02340440 | Equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10854 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231564 | No gira la turbina, " falla en la turbina" | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-16 | 10855 | LAURA RUIZ | 1039461522 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00000342 - 0BK30144 - 0BK30839 - BBK | Fresa atorada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-17 | 10866 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00002402 / A21Z0070 / 021Z2335 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10870 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006777 / A2330071 / 02334889 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10873 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00003461 / A2230239 / 02232225 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | CHUCK BLOQUEADO | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-26 | 10980 | PAULA MUÑOZ ALVAREZ | 1036605374 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | Le vibra la punta | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10982 | LUISA FERNANDA POSADA | 1037619413 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0192 | Equipo no sujeta las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JULIO | 2024-07-30 | 10987 | CLINIQ DERMOESTETICA Y LASER S.A. | 900063460-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK42733 | Al momento de ponerle los cepillos estos quedan flojos y se caen | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-02 | 11029 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | 00001001 / A2120188 / 02128361 | Equipo no inicia o enciende, equipo no tiene fuerza | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-03 | 11030 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006592 / A2320076 / 02324099 | Sale agua por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-05 | 11045 | BARRIENTOS RESTREPO SANTIAGO | 70112238 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABHX0781 | La sujeción del shut deja pegado cualquier pulidor | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-10 | 11091 | CLINICA ODONTO SUR S.A.S | 900050590-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | ABH40042 | Vibración al girar la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652
2024 | AGOSTO | 2024-08-17 | 11148 | DENTALES MARKET S.A.S | 901046793-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330091 | MANDRIL TAMBALEA, TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11346 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | REQUIERE CAMBIO DE CARTUCHO Y EJE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11347 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02340693 | RUIDO EXTRAÑO AL GIRAR EL MANDRIL | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-02 | 11356 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE50107 | LA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD TAMBIEN PRESENTA FALLOS AL MOMENTO DE INSERTAR ALGUN INSTRUMENTAL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-26 | 11664 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320380 | No gira la turbina, esta frenado | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11818 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250733 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11819 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Z0501 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11820 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281380 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11822 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280230 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11824 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291310 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11826 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260450 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11827 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260451 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11828 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291305 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11831 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280229 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11834 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280422 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11837 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A0401312 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11841 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291307 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11845 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330029 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11846 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291306 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11856 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331260 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11858 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291391 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11859 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291392 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11860 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270824 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11864 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291304 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11865 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270335 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11866 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02320416 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11867 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330028 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11872 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270823 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11877 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11878 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11879 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11880 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325892 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11881 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11882 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11886 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11895 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11896 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11897 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11898 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11901 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11902 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-12 | 11913 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311709 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | MECANICA | PUSH BOTON FX25 | NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-18 | 11946 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1458 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-21 | 11971 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | PARECE QUE LOS RODAMIENTOS ESTAN SUELTOS, NO GIRA EL MANDRIL | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK | FUNCIONAL | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-05 | 12058 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2040156 | AL MOMENTO DE ACCIONAR EL MICROMOTOR ESTE NO FUNCIONA, NO GIRA Y TIENE UN SONIDO RARO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; ARANDELA; RODAMIENTO FX205 | NSK-1212; NSK-241; NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-06 | 12070 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331174 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-18 | 12226 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432232 | GIRA MUY DESPACIO, SE PARA Y NO GIRA EN OCASIONES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12465 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331322 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12466 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331321 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12467 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331324 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12469 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12470 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331325 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-12 | 12534 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02281380 | Equipo se traba | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-18 | 12600 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABEY0236 | BOTA AIRE | FUGA DE AIRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-15 | 12712 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410212 | EL DR MANIFIESTA QUE DESDE QUE EMPEZO A UTILIZAR EL EQUIPO SALE EL AGUA NEGRA | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12715 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1361 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12717 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02110715 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABB32573 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | A0Y02460 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12745 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE40553 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-24 | 12807 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABFY0214 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12816 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340245 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12817 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330031 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12923 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330059 | SE RUEDA EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12930 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02190067 | RUEDA DESPACIO Y TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12982 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12983 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-17 | 13012 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70199 | ESTA BOTANDO LAS FRESAS | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-10 | 13234 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410404 | EL EQUIPO SE QUEDA FRENADO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13287 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260277 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13290 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260278 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13292 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260279 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-26 | 13530 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155602 | PRESENTA FALLA AL COLOCAR EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13558 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02070227 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13560 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2160465 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13565 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK10291 | NO GIRA, RETIENE LOS CEPILLOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13566 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | SUELTA EL CEPILLO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13567 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | NO GIRA, EL CAMBIO DE LA DIRECCION | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13568 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ20571 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ANILLO ATASCADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13583 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260276 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13584 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260280 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-14 | 13708 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | RODAMIENTO FX205 | NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13740 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13745 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 |  | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13746 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13747 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13748 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13749 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | X2325892 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13750 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13753 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13754 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13755 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13756 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13764 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-23 | 13782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2050683 | TIENE MUCHA VIBRACION | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-25 | 13790 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410337 | TIENE UN REBOTE | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MAYO | 2025-05-02 | 13836 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0636 | SE GIRA COMPLETO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14702 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330638 | GIRA MUY DESPACIO, PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14706 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A23Y0678 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-18 | 14726 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | EL CONTRAANGULO ESTA FRENADO | PERDIDA DE TORQUE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-25 | 14840 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490563 | CEPILLO NO GIRA, SE QUEDA TRABADO | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-04 | 14942 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155880 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-09 | 14966 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A21Z0147 | NO FUNCIONA BIEN EL PUSH O BOTON DE SUJECION DE LA FRESA, MANTENIMIENTO GENERAL | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-10 | 14987 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | LA FRESA SE OBSERVA EXCENTRICA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-14 | 15016 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410308 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, MANDRIL ATASCADO | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15030 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AMY92225 | NO GIRA A LA IZQUIERDA | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15031 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460804 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-18 | 15056 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2370753 | EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-21 | 15107 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221461 | TIENE MUCHA VIBRACION Y AL MOMENTO DEL USO SE SIENTE COMO SI GOLPEARA | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15136 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | CUANDO SE ESTA USANDO LOS CEPILLOS Y DISCOS SOFLES SE PARA Y SUENA FEO (RUIDO) | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15137 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-31 | 15181 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490542 | CONTRANGULO FUNCIONA, PERO SALE ABUNDANTE LIQUIDO NEGRO | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15214 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80686 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK50842 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15216 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80681 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15227 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281266 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15228 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281265 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15316 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2190560 | está presentando un sonido muy fuerte acompañado de vibracíon. A veces al cambiar la dirección de la fuerza, el sonido y vibracion mejoran | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15317 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2180325 | En ocasiones después de un rato de uso se frena y brinca al tener contacto con los dientes. | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-25 | 15355 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460892 | CLIENTE INDICA QUE SE GIRA DE UNA MANERA RAPIDO E INCONTROLABLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-28 | 15387 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311764 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISAR MICROMOTOR | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-10 | 15510 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155821 | SE FRENA CON EL CEPILLO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-25 | 15701 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410617 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, TIENE UN RUIDO EXTRAÑO | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE PIÑONES EJE | FUNCIONAL | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-10 | 15838 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EL EQUIPO NO TIENE FUERZA, BOTA EL AIRE POR LA PARTE INFERIOR | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-14 | 15848 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410467 | ATASCAMIENTO DE ACCESORIOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DESGASTE CHUCK | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15925 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260233 | SE QUEDA ATRAPADA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15926 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y1067 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA TURBINA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15951 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2361404 | TIENE UN SONIDO DIFERENTE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15955 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490655 | NO GIRA LA TURBINA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-27 | 15980 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE EL MANDRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16134 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210293 | Cambio de turbina, pero no se encuentra el cuerpo | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16312 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | R2240508 | Se realiza cambio de cuerpo y se realiza entrega | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-02 | 16333 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA FRESA | ROTACION LIBRE | MAL ENGRANAJE ENTRE EJE CARTUCHO | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16359 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231886 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16360 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16361 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2240666 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16362 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16363 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-06 | 16382 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490515 | Derrame de grasa, recalentamiento y un desajuste en los cepillos a la hora de encender | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-16 | 16477 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 024Y0313 | EQUIPO GIRA TOTALMENTE EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-18 | 16544 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A44025 | ESTA MUY LENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16546 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2480197 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16548 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341293 | No está pasando el aire al contra angulo ni a la pieza recta | NO GIRA | EXCESO DE LUBRICACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16644 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO SE TRABA, EL CLIENTE SOLICITA EL CAMBIO DEL EQUIPO YA QUE NUEVEMENTE NO ESTA FUNCIONANDO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16645 | DENTALES MARKET | 901046793-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A23X0126 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16718 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341261 | VIBRACIÓN Y RUIDO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16719 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | VIBRACIÓN Y RUIDO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16720 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BHY0658 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-19 | 16725 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430297 | EL EQUIPO SE FRENA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16756 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A20X0212 | VERIFICAR ESTADO DE CANASTILLA SEGUN COTIZACIÓN 10568662 | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16757 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432229 | Presenta vibración, baila el cartucho | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-02 | 16841 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540534 | No sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16860 | PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A | 800067065 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BH50792 | Equipo cuando está en funcionamiento sale agua por una parte diferente al ducto de agua. También sale agua en la parte de abajo.Solo ingresa pieza de alta con serial 0BH50792 | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16861 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16863 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2324872 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16864 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21X0286 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-07 | 16887 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410470 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16898 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2190436 | NO SALE AGUA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430104 | Equipo presento una falla, se va envíar foto | SONIDO FUERTE | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | DOG CLUTCH FX205 | NSK-1606 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-05 | 16911 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0640 | NO SUJETA LOS CEPILLOS Y MADRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16952 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0331 | Pieza tiene incrustado donde ingresa el agua y revisar cuando se arregle porfis que no se salga el agua. Cuando está en funcionamiento por los lados de la conexios gracias ya la jefe GISELLE sabe de la entidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16953 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570082 | Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16954 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | piezas presentaron hundimiento de la entrada del agua, ya la Jefe Gisel sabe , | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16955 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16956 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | Esta pieza revisar si también tiene incrustada la entrada del agua cuando se conecta a la unidad, y que cuando se conecte a la unidad revisar que no le salga agua cuando está en funcionamiento, la jefe Gisel ya sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16957 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | Por favor revisar si también tiene incrustado la entrada de agua , y que cuando se arregle revisar que no se le salga el agua cuando esté en funcionamiento gracias | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16958 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | El cliente final le coloco un acople y se le quedó incrustados el chuk por donde ingresa el agua , ya la Jefe Gisel sabe | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16959 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | Revisar por favor si también tiene la entrada de agua incrustada y que no le salga agua cuando se conecte por los lados, ya la Jefe Gisel sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16960 | MORALES GALEANO SARA | 1152185297 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490177 | NO SALE AGUA, OBSTRUCCION EN LAS SALIDAS DE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-14 | 16963 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | Fractura del tubo de conexión de la pieza | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17097 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340433 | EQUIPO NO TIENE FUERZA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17106 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0133 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17108 | JHON ALEXANDER ARCE | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | SE QUEDÓ ATASCADO LO QUE CUBRE LA TURBINA Y SE TAPA LOS AGUJEROS DEL AGUA MUY FRECUENTEMENTE | TURBINA DESPRENDIDA | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17109 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2550237 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, La fresa no gira | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17112 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410378 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17115 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490036 | NO SALE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17191 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350382 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17192 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350383 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17194 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2270527 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17195 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 |  | HACER FUNCIONAR LA PIEZA SE SALE EL AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ20112 | CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17216 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | MANTENIMIENTO PIEZA RECTA. CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17220 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AP390382 | MANTENIMIENTO | NO GIRA | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17221 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | C8600496 | MANTENIMIENTO | GIRO EN UN SOLO SENTIDO; PERDIDA DE TORQUE | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-10 | 17243 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0013 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-13 | 17283 | JULIAN TORO RAMIREZ | 8106281 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090166 | La pieza usena raro, al usarlo bota las fresas, parece no tener agarre de las mismas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17334 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | R2331492 | BOTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17335 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17336 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2310023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-19 | 17356 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490491 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | QUEDO ATASCADO EL PUSH | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17387 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | Sale aguan cuando está en funcionamiento por dónde se acopla a la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17388 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, la pieza cuando conectan a la unidad y la ponen a funcionar sale agua por el acople donde se conecta a la unidad. Segunda vez que ingresa por garantia por el mismo problema. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17389 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | Sale aguan cuando la ponen a funcionar, por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-24 | 17407 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2226326 | Al colocar el cepillo de profilaxis o las fresas no las retienen, se salen al activar el micromotor. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-28 | 17446 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2380037 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-30 | 17454 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550585 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA, NO SALE AGUA | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17466 | MERCADENT | 890928106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550461 | GIRA MUY DESPACIO, EN OCACIONES NO GIRA LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; LAMINA CILINDRO; RESORTE; ASPAS | NSK-1212; NSK-1589; NSK-239; NSK-889 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17504 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460795 | VIBRACION EXCESIVA, DONDE SE COLOCAN LOS DISCOS ESTA MUY FLOJO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17505 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2380455 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17511 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180731 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17512 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551031 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17516 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551030 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17518 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE50067 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | FILTRO EX203C | NSK-178 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-14 | 17537 | BIODENTAL SAS | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 024Z0251 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, El chuck esta trabado en la tapa | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17545 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00069495-A2490575-02490971 | cliente informa que tiene el ducto reventado | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17552 | MARIA ALEJANDRA BEDOYA RIVERA | 1000194059 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360007 | Pieza de alta: Al momento de usarla, la pieza no gira. No se activa la turbina y el aire parece escaparse por la parte inferior. Al presionar el pedal de la unidad, la pieza no responde: no genera movimiento. Pieza de baja: Presenta inconvenientes en el sistema de sujeción de fresas (en el contra ángulo para ser especifico). Al insertar las fresas (de pulido u otras), estas en ocasiones quedan atascadas, dificultando su retiro. Aunque el sistema es de tipo push botón, la fresa se traba y es complicado sacarla. | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17553 | DUAL DENTAL JDS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0023 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO SE BLOQUEA LA LLAVE CAMBIA FRESA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17554 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550341 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17583 | ALDENTAL S.A. ALMACEN DENTAL | 890912872-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550278 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | NO GIRA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17588 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320215 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17614 | IRIS QUIROZ | 45538359 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250706 | El cliente informa que no agarra la fresa | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17619 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250012 | PIEZA BLOQUEADA | PERDIDA DE TORQUE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17620 | LOPEZ VERGARA RUBEN ESTEBAN | 1152191748 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480219 | PIEZA BLOQUEADA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-22 | 17624 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2560950 | EQUIPO SE TRABA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Punta recta gira para todos lados | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-25 | 17648 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320102 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-29 | 17697 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2180324 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17706 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490572 | NO SUJETA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17708 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520124 | DUCTO TORCIDO EN LA ZONA DEL ACOPLE | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17711 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2312675 | GIRA SOBRE SU PROPIO EJE | ROTACION LIBRE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17713 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | está saliendo el aceite de la balinera de la turbina | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17776 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460792 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17777 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460793 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17778 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460791 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17779 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430813 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17780 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2530235 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17781 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430812 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430811 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17783 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490194 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17784 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520077 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17785 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520076 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17786 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520075 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17787 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430248 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17788 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430247 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17789 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430246 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17794 | MENESES CHILANGUAY FEDERMAN ALEJANDRO | 1004550626-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0290 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-6 | LLAVE CAMBIA FRESA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17797 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220108 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17798 | JUAN DAVID ARANGO URIBE | 98659886 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480152 | Se nos cae la pieza del brazo de la silla luego de usuarla, en el piso se le cae la tapa de bush botton y resorte | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17816 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17818 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510455 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17820 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17821 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510259 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17824 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430814 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17825 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490193 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17827 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320214 | FUGA DE AGUA POR ACOPLE | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17830 | ROSSY ELENA DEL CARMEN LUBO ROMERO | 45565761 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510483 | EQUIPO SE TRABA, LA FRESA NO SE SOSTIENE | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17834 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551284 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17837 | EMILY UREÑA CACERES | 1090528839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350194 | REVISIÓN, DISMINUYE LA REVOLUCIÓN Y SE FRENA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17841 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | NO GIRA LA TURBINA, EL CONTRANGULO NO GIRA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17846 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320246 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17862 | DUAL DENTAL | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2530026 | NO GIRA LA TURBINA | NO GIRA | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17865 | OSORIO OTALVARO LUISA FERNANDA | 1128415177 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540368 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE LA FRESA, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, PUSH NO LA DEJA ENTRAR AL TOPE DE SEGURIDAD | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17869 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17885 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570478 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-22 | 17888 | MARTINEZ DIAZ DIANA PATRICIA | 66970628 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530081 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-364 | TAPA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17902 | SURA MOLINOS | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540375 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-23 | 17906 | VELEZ OCHOA ANA MARIA | 1040741106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490191 | NO SALE LA FRESA, INDICA QUE LA TURBINA SE ENCUENTRA DAÑADA Y SE LE ESTAN MOVIENDO Y SALIENDO LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-25 | 17913 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | el cliente refiere que la pieza presenta inconvenientes en la sujeción de la fresa. | DESBALANCE CHUCK | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-26 | 17929 | OSPINA VELEZ OSCAR MAURICIO | 79568839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230600 | SE SALE LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-27 | 17933 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550242 | NO GIRA LA TURBINA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-01 | 17956 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0289 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-02 | 17987 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | La pieza presenta salida de aceite de color negro por el cabezal | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-06 | 18048 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360052 | El cliente solo indica para revisión por garantía | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1501 | CUERPO PANAMAX PLUS | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-03 | 18053 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | NO GIRA LA FRESA | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-06-04 | 18054 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520136 | La fresa no gira | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-09 | 18056 | VITALIA INSUMOS MEDICOS | 900933735 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570557 | EQUIPO SE TRABA, SE FRENA AL UTILIZARLA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-10 | 18058 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0074 | NO TENGO INDICACIONES DE LA FALLA DEL EQUIPO PUESTO QUE SE ENVIO DIRECTO A LA OFINA Y LAS INGENIERAS NO ME DIERON LA INFORMACION | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18080 | CATALINA GARCES RESTREPO | 42898032 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBH20323 | DURANTE EL TRABAJO SE SUELTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-115 | TURBINA PANAMAX PLUS | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18083 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18147 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | No ha dejado de salir agua desde que se devolvió | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18148 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S | 805003598 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2560047 | EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18160 | CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S | 890300417 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510220 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18165 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2150370 | MTTO PREVENTIVO; REVISION SONIDO DEL MICROMOTOR (SONIDO VIBRANTE) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18173 | MOHAMED ESPINOSA RIHAM | 1118290152 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230060 | EQUIPO SE TRABA | NO SALE AGUA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18186 | OLIVEROS SILVIA ROSA | 36505189 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2280497 | NO SALE LA FRESA, Y SONIDO ANORMAL | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18187 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540469 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18189 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0277 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18273 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2510324 | EQUIPO SE TRABA, La pieza no funciona la.freda queda justa y no gira. Se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18274 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18279 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240143 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18280 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240144 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18281 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240149 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18283 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240150 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18284 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240181 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18285 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240182 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18286 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240183 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18287 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240184 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18289 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240185 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18290 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240186 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18291 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240189 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18292 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18294 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240197 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18295 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240198 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18296 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240199 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18297 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240223 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18298 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240227 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18299 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240302 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18300 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240303 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18301 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240304 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18302 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240305 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18304 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240306 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18305 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240307 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18308 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240308 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18309 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240311 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18310 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240317 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18311 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18338 | FREDY ORTEGA ROSERO | 1037598847 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0083 | LA PIEZA RIEGA AGUA POR LA PARTE DE ABAJO. TUBO DE AGUA MÁS ABAJO QUE EL NIVEL DEL DE AIRE. GOLPE EN LA PARTE INFERIOR | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18340 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240200 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18342 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240221 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18343 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240222 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18346 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240225 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18348 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-7 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240226 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18349 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240228 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18352 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240229 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18355 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-10 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240230 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18358 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-11 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240301 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18359 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-12 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240309 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18360 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-13 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240310 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18362 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-14 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240313 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18363 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-15 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240314 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18365 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-16 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240315 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18366 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-17 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240316 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18367 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-18 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240320 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18399 | DENSALUD | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530357 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-04 | 18401 | ORTODENTALES DEL CARIBE | 800072487 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390141 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-09 | 18429 | CASA ODONTOLOGICA | 900552695 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0161 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1117; NSK-1119 | TURBINA PANAMAX PLUS 2; TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-14 | 18455 | VALENTINA RODRIGUEZ | 1144100796 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2160031 | SUENA FEO Y SE LE SALE LA FRESA | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18490 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550570 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18491 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540546 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-17 | 18525 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2330089 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-21 | 18542 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360083 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-22 | 19000 | NEW | 1983901 | PIEZA DE ALTA | NSK | FX23 | E53726819 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## TABLA_CODIGOS
f | MES | FECHA CREACION OTT | OTT | CLIENTE | NIT | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL | FALLA | FALLA_ESTANDARIZADA | CAUSA_RAIZ | CATEGORIA | REPUESTOS | CODIGO | DESCRIPCION | TIPO_SERVICIO
2024 | AGOSTO | 2024-08-14 | 6607 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK50856 | PATINA EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA; POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-14 | 6607 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK50856 | PATINA EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA; POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2023 | DICIEMBRE | 2023-12-26 | 8756 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2184871 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS (Equipo no sujeta los cepillos) | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8911 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8913 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2330856 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8932 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110230 | Esta botando agua por el acople | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8933 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110229 | Se le sale el agua por debajo | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-13 | 9002 | ARCE VANEGAS JHON ALEX | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | Se atasco la fresa y no quiso salir mas | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-22 | 9060 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250691 | Se le salio la canastilla quedo pegada en el acople de la unidad | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9118 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBK8026 | PIEZA DE MANO EN FUNCIONAMIENTO DESALOJA LA FRESA NO SE SOSTIENE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9143 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310486 | SE LE SALIO LA TAPA | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-31 | 9298 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250038 | se pega los mandriles y rota | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | RODAMIENTOS ROTOS | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-31 | 9298 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250038 | se pega los mandriles y rota | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | RODAMIENTOS ROTOS | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9318 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2240026 | no gira la turbina | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9319 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | suelta el mandril, no agarra | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9321 | GERMAN DARIO TREJOS | 87069064 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2110032 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9322 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250313 | push botón está duro, al sacar el mandriol se queda pegado | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9332 | DENTALES MEDELLIN S.A.S | 900668688-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y066 | Equipo se bloquea el chuck, equipo no sujeta las fresas | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9335 | CARLOS GUEVARA | 1127060776 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE90038 | se quedó obstruido el adaptador de fresas para contra angulo en el cabezal | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-06 | 9341 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260202 | no gira la fresa | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9347 | CUERVO SERNA MARIANA | 1000556647 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180703 | No realiza movimientos giratorios (Mal engranaje entre eje y- cartucho) | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9350 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | para revisar pieza completa | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-09 | 9369 | OSPINA AYALA JENIFFER ANDREA | 1144127914 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2150875 | la parte inferior de la pieza de alta tiene 2 tubos; uno de ellos especificamente el del agua se hundió | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX PLUS | NSK-1501 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-14 | 9392 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | B23082402 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | FILTRO EX203C; ARANDELA | NSK-178 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-14 | 9392 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | B23082402 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | FILTRO EX203C; ARANDELA | NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-16 | 9412 | RUIZ TOBON TATIANA DANIELA | 1143399984 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210005 | realmente se movia la fresa cuando la estaba usando. no parecia normal. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-19 | 9428 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABBZ1073 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | ARANDELA | NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-20 | 9434 | FRESH SMILE S.A.S | 901577875-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090180 | El agua se devuelve en parte inferior en la union de manguera | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9444 | BOHORQUEZ HERNANDEZ CLAUDIA | 46451911 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230144 | Suena extraño | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9449 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2241460 | push botton se queda pegado (duro) para introducir o extraer el cepillo | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9455 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240166 | fresa no se puede extraer | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9459 | GIRALDO ARCILA JENNIFER | 1036931467-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Y0014 | El aire se esta escapando por el push botton | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9461 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280276 | No gira la turbina, esta pegado | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9461 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280276 | No gira la turbina, esta pegado | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9465 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2180201 | No encaja la rosca en el acople, no sale agua. | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-28 | 9489 | ESCOBAR BASTIDAS ANDRES FELIPE | 1017240891-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310125 | la llave de la pieza esta como rodada, cuando la posicion para poder cambiar la fresa no es posible, sigue girando | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-29 | 9494 | ADRIANA MARTINEZ ORDOÑEZ | 1085260179 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0134 | via de irrigación desviada y no se obtiene una debida refrigeración de la punta | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-01 | 9513 | MARIÑO PIÑEROS ADRIANA JUDITH | 51882724-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310046 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-07 | 9579 | GOMEZ DE LA VEGA KITZY KAREN | 50920990-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2150815 | Los mandriles se le salen, quedan flojos | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9677 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH72421 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9678 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABG80705 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9791 | CLINICA DENTAL BIODENTIST SAS | 901059978-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220293 | sonido inusual | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MARZO | 2024-03-15 | 9795 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2080032 | muy pegado, no gira | NO GIRA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CUERPO FX205 | NSK-1543 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9807 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | No sujeta el mandril | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PESTILLO | MECANICA | PISTILLO FX22 | NSK-1157 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-21 | 9835 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280249 | contrangulotiene atascado un mandril de 3m...no sale | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-22 | 9882 | COMERCIALIZADORA BIODENTAL SAS | 901050867-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022X0475 | equipo se traba, se requiere diagnóstico del dispositivo | ROTACION LIBRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-04 | 9946 | ESTRADA TABARES LAURA MARIA | 1039459501-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2321133 | no sale agua, sale muy poco aire | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9947 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240367 | se quedo fresa atascada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9948 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240216 | presenta fuga de agua por parte inferior | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-09 | 9976 | SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. SOMER S.A. | 890939936-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | equipo se traba | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-10 | 9992 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2130092 | para realizar diagnostico | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-11 | 9997 | GRUPO DENTAL DE COLOMBIA S.A.S. | 901339269-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1396 | Fallas al agarrar la fresa y no esta girando bien | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25; PUSH BOTON FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-11 | 9997 | GRUPO DENTAL DE COLOMBIA S.A.S. | 901339269-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1396 | Fallas al agarrar la fresa y no esta girando bien | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25; PUSH BOTON FX25 | NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-12 | 10011 | GARCIA ARIAS NEIVIS MILENA | 1101384253 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y0929 | pieza de baja da vueltas, se siente pegada | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-12 | 10011 | GARCIA ARIAS NEIVIS MILENA | 1101384253 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y0929 | pieza de baja da vueltas, se siente pegada | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-17 | 10026 | CHAMORRO REVELO EDUARDO JAVIER | 6772098-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310093 | equipo se traba | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-18 | 10066 | JIMENEZ RUIZ PAULA MARCELA | 1036945600-7 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311713 | no encajan los cepillos | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-18 | 10066 | JIMENEZ RUIZ PAULA MARCELA | 1036945600-7 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311713 | no encajan los cepillos | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-19 | 10102 | COMERCIALIZADORA CASA ODONTOLOGICA DE NARIÑO SAS | 901248367-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2260063 | equipo se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10207 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABL30646 | no gira al colocar cepillo | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10211 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260636 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-09 | 10285 | VILLEGAS AGUDELO ANA MARIA | 1044503956-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BJ80708 | se estaba moviendo y frenando el aditamento a la hora de trabajar y ya no insertan | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-09 | 10285 | VILLEGAS AGUDELO ANA MARIA | 1044503956-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BJ80708 | se estaba moviendo y frenando el aditamento a la hora de trabajar y ya no insertan | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-16 | 10349 | LEYVA BELTRAN JORGE EDUARDO | 72175196 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0652 | equipo se traba, equipo se bloquea la llave cambia fresa | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-17 | 10363 | KRISTEL CASTRO | 67023637 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230597 | bota agua y aire, pero la turbina no gira | FALLA SISTEMA DE SUJECION | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10375 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2040027 | equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10408 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310128 | presenta hundimiento en uno de los ductos | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | NSK-1210 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10421 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10421 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10427 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2146120 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10427 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2146120 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10437 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10439 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-23 | 10451 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2270152 | equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-24 | 10486 | JAIDY MEEK NEIRA | 43728150 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABKZ2204 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-27 | 10513 | CORREA JARAMILLO LAURA MANUELA | 1017223598-2 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1432 | tiene un movimiento en la parte donde se ingresa el cepillo, copas etc. | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-27 | 10513 | CORREA JARAMILLO LAURA MANUELA | 1017223598-2 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1432 | tiene un movimiento en la parte donde se ingresa el cepillo, copas etc. | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10514 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | frenada, no funciona la turbina | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10519 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0130 | tiene un movimiento donde se asegura la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10521 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10543 | INVERSIONES DENTIORAL S.A.S. | 901132408 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Z0042 | la pieza expulsa poca agua | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10552 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230086 | equipo se traba, la fresa se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10559 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S. | 805003598-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230029 | para revisar, se le safo la tapa | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10563 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2340005 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10581 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240248 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10583 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220100 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10589 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240250 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10591 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240242 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10593 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240243 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10594 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240244 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10595 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240245 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10596 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10598 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220098 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10599 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220099 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10660 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240241 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10661 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240145 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10663 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240147 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10664 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240146 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10665 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220092 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10666 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220093 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-18 | 10668 | DFLQ CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS IPS SAS | 900652629-4 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310348 | equipo no sujeta las fresas, doc informa que la pieza de mano suelta la fresa, sin activar el push boton. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10671 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0171 | equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10675 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260540 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-19 | 10689 | URIBE HERNANDEZ LORAINE | 1020457236-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70143 | se pega al momento de usarlo y deja de girar | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-19 | 10689 | URIBE HERNANDEZ LORAINE | 1020457236-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70143 | se pega al momento de usarlo y deja de girar | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-20 | 10695 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2245319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10710 | TREJO COLLAZOS GERMAN DARIO | 870690645 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2120911 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10779 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210103 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10781 | PIMIENTA GIL JAVIER JOSE | 84033403 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2290083 | LA PARTE DE LA CONEXION BORDE SE SALIO | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10784 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A225071 | No sale agua, equipo no sujeta las fresas / aveces no le sale agua y las fresas se quedan atascadas, en estos momentos no he podido retirarle una fresa. | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-11 | 10829 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Pieza no sujeta bien las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-11 | 10829 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Pieza no sujeta bien las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-12 | 10839 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2231090 | Equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10846 | PORTILLO EVELYN VIVIANA | 1085274643-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 00017380 / A2340046 / 02340440 | Equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10854 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231564 | No gira la turbina, " falla en la turbina" | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-16 | 10855 | LAURA RUIZ | 1039461522 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00000342 - 0BK30144 - 0BK30839 - BBK | Fresa atorada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-17 | 10866 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00002402 / A21Z0070 / 021Z2335 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10870 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006777 / A2330071 / 02334889 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10873 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00003461 / A2230239 / 02232225 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | CHUCK BLOQUEADO | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-26 | 10980 | PAULA MUÑOZ ALVAREZ | 1036605374 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | Le vibra la punta | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10982 | LUISA FERNANDA POSADA | 1037619413 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0192 | Equipo no sujeta las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JULIO | 2024-07-30 | 10987 | CLINIQ DERMOESTETICA Y LASER S.A. | 900063460-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK42733 | Al momento de ponerle los cepillos estos quedan flojos y se caen | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-02 | 11029 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | 00001001 / A2120188 / 02128361 | Equipo no inicia o enciende, equipo no tiene fuerza | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-03 | 11030 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006592 / A2320076 / 02324099 | Sale agua por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-05 | 11045 | BARRIENTOS RESTREPO SANTIAGO | 70112238 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABHX0781 | La sujeción del shut deja pegado cualquier pulidor | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-10 | 11091 | CLINICA ODONTO SUR S.A.S | 900050590-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | ABH40042 | Vibración al girar la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652
2024 | AGOSTO | 2024-08-17 | 11148 | DENTALES MARKET S.A.S | 901046793-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330091 | MANDRIL TAMBALEA, TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11346 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | REQUIERE CAMBIO DE CARTUCHO Y EJE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11346 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | REQUIERE CAMBIO DE CARTUCHO Y EJE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11347 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02340693 | RUIDO EXTRAÑO AL GIRAR EL MANDRIL | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11347 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02340693 | RUIDO EXTRAÑO AL GIRAR EL MANDRIL | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-02 | 11356 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE50107 | LA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD TAMBIEN PRESENTA FALLOS AL MOMENTO DE INSERTAR ALGUN INSTRUMENTAL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-26 | 11664 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320380 | No gira la turbina, esta frenado | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11818 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250733 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11819 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Z0501 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11820 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281380 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11822 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280230 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11824 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291310 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11826 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260450 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11827 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260451 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11828 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291305 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11831 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280229 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11834 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280422 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11837 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A0401312 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11841 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291307 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11845 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330029 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11846 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291306 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11856 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331260 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11858 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291391 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11859 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291392 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11860 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270824 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11864 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291304 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11865 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270335 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11866 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02320416 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11867 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330028 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11872 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270823 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11877 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11878 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11879 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11880 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325892 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11881 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11882 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11886 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11895 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11896 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11897 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11898 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11901 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11902 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-12 | 11913 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311709 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | MECANICA | PUSH BOTON FX25 | NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-18 | 11946 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1458 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-21 | 11971 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | PARECE QUE LOS RODAMIENTOS ESTAN SUELTOS, NO GIRA EL MANDRIL | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK | FUNCIONAL | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-05 | 12058 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2040156 | AL MOMENTO DE ACCIONAR EL MICROMOTOR ESTE NO FUNCIONA, NO GIRA Y TIENE UN SONIDO RARO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; ARANDELA; RODAMIENTO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-05 | 12058 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2040156 | AL MOMENTO DE ACCIONAR EL MICROMOTOR ESTE NO FUNCIONA, NO GIRA Y TIENE UN SONIDO RARO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; ARANDELA; RODAMIENTO FX205 | NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-05 | 12058 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2040156 | AL MOMENTO DE ACCIONAR EL MICROMOTOR ESTE NO FUNCIONA, NO GIRA Y TIENE UN SONIDO RARO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; ARANDELA; RODAMIENTO FX205 | NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-06 | 12070 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331174 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-18 | 12226 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432232 | GIRA MUY DESPACIO, SE PARA Y NO GIRA EN OCASIONES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12465 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331322 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12466 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331321 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12467 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331324 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12469 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12470 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331325 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-12 | 12534 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02281380 | Equipo se traba | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-18 | 12600 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABEY0236 | BOTA AIRE | FUGA DE AIRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-18 | 12600 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABEY0236 | BOTA AIRE | FUGA DE AIRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-15 | 12712 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410212 | EL DR MANIFIESTA QUE DESDE QUE EMPEZO A UTILIZAR EL EQUIPO SALE EL AGUA NEGRA | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-15 | 12712 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410212 | EL DR MANIFIESTA QUE DESDE QUE EMPEZO A UTILIZAR EL EQUIPO SALE EL AGUA NEGRA | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12715 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1361 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12717 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02110715 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12717 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02110715 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABB32573 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | A0Y02460 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12745 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE40553 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12745 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE40553 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-24 | 12807 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABFY0214 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-178 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-24 | 12807 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABFY0214 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C; FILTROS | NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12816 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340245 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12817 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330031 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12923 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330059 | SE RUEDA EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12930 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02190067 | RUEDA DESPACIO Y TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12982 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12983 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-17 | 13012 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70199 | ESTA BOTANDO LAS FRESAS | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-17 | 13012 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70199 | ESTA BOTANDO LAS FRESAS | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-10 | 13234 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410404 | EL EQUIPO SE QUEDA FRENADO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-10 | 13234 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410404 | EL EQUIPO SE QUEDA FRENADO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13287 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260277 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13290 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260278 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13292 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260279 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-26 | 13530 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155602 | PRESENTA FALLA AL COLOCAR EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13558 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02070227 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13560 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2160465 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13565 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK10291 | NO GIRA, RETIENE LOS CEPILLOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13565 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK10291 | NO GIRA, RETIENE LOS CEPILLOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13566 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | SUELTA EL CEPILLO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13566 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | SUELTA EL CEPILLO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13567 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | NO GIRA, EL CAMBIO DE LA DIRECCION | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13568 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ20571 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ANILLO ATASCADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13583 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260276 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13584 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260280 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-14 | 13708 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | RODAMIENTO FX205 | NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13740 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13745 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 |  | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13746 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13747 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13748 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13749 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | X2325892 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13750 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13753 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13754 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13755 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13756 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13764 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-23 | 13782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2050683 | TIENE MUCHA VIBRACION | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-25 | 13790 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410337 | TIENE UN REBOTE | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MAYO | 2025-05-02 | 13836 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0636 | SE GIRA COMPLETO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14702 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330638 | GIRA MUY DESPACIO, PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14706 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A23Y0678 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-18 | 14726 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | EL CONTRAANGULO ESTA FRENADO | PERDIDA DE TORQUE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-18 | 14726 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | EL CONTRAANGULO ESTA FRENADO | PERDIDA DE TORQUE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-25 | 14840 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490563 | CEPILLO NO GIRA, SE QUEDA TRABADO | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-25 | 14840 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490563 | CEPILLO NO GIRA, SE QUEDA TRABADO | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-04 | 14942 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155880 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-09 | 14966 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A21Z0147 | NO FUNCIONA BIEN EL PUSH O BOTON DE SUJECION DE LA FRESA, MANTENIMIENTO GENERAL | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-09 | 14966 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A21Z0147 | NO FUNCIONA BIEN EL PUSH O BOTON DE SUJECION DE LA FRESA, MANTENIMIENTO GENERAL | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-10 | 14987 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | LA FRESA SE OBSERVA EXCENTRICA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-10 | 14987 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | LA FRESA SE OBSERVA EXCENTRICA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-14 | 15016 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410308 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, MANDRIL ATASCADO | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15030 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AMY92225 | NO GIRA A LA IZQUIERDA | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15031 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460804 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-18 | 15056 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2370753 | EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-21 | 15107 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221461 | TIENE MUCHA VIBRACION Y AL MOMENTO DEL USO SE SIENTE COMO SI GOLPEARA | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15136 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | CUANDO SE ESTA USANDO LOS CEPILLOS Y DISCOS SOFLES SE PARA Y SUENA FEO (RUIDO) | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15137 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-31 | 15181 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490542 | CONTRANGULO FUNCIONA, PERO SALE ABUNDANTE LIQUIDO NEGRO | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15214 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80686 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15214 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80686 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK50842 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK50842 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15216 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80681 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15227 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281266 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15228 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281265 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15316 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2190560 | está presentando un sonido muy fuerte acompañado de vibracíon. A veces al cambiar la dirección de la fuerza, el sonido y vibracion mejoran | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15317 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2180325 | En ocasiones después de un rato de uso se frena y brinca al tener contacto con los dientes. | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-25 | 15355 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460892 | CLIENTE INDICA QUE SE GIRA DE UNA MANERA RAPIDO E INCONTROLABLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-28 | 15387 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311764 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISAR MICROMOTOR | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-10 | 15510 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155821 | SE FRENA CON EL CEPILLO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-25 | 15701 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410617 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, TIENE UN RUIDO EXTRAÑO | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE PIÑONES EJE | FUNCIONAL | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-25 | 15701 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410617 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, TIENE UN RUIDO EXTRAÑO | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE PIÑONES EJE | FUNCIONAL | CARTUCHO FX25; EJE FX25 | NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-10 | 15838 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EL EQUIPO NO TIENE FUERZA, BOTA EL AIRE POR LA PARTE INFERIOR | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-14 | 15848 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410467 | ATASCAMIENTO DE ACCESORIOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DESGASTE CHUCK | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15925 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260233 | SE QUEDA ATRAPADA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15926 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y1067 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA TURBINA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15926 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y1067 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA TURBINA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15951 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2361404 | TIENE UN SONIDO DIFERENTE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15955 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490655 | NO GIRA LA TURBINA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-27 | 15980 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE EL MANDRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16134 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210293 | Cambio de turbina, pero no se encuentra el cuerpo | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16312 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | R2240508 | Se realiza cambio de cuerpo y se realiza entrega | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-02 | 16333 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA FRESA | ROTACION LIBRE | MAL ENGRANAJE ENTRE EJE CARTUCHO | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16359 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231886 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16360 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16361 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2240666 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16362 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16362 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16363 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16363 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-06 | 16382 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490515 | Derrame de grasa, recalentamiento y un desajuste en los cepillos a la hora de encender | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-06 | 16382 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490515 | Derrame de grasa, recalentamiento y un desajuste en los cepillos a la hora de encender | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-16 | 16477 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 024Y0313 | EQUIPO GIRA TOTALMENTE EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-18 | 16544 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A44025 | ESTA MUY LENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16546 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2480197 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16548 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341293 | No está pasando el aire al contra angulo ni a la pieza recta | NO GIRA | EXCESO DE LUBRICACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16644 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO SE TRABA, EL CLIENTE SOLICITA EL CAMBIO DEL EQUIPO YA QUE NUEVEMENTE NO ESTA FUNCIONANDO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16645 | DENTALES MARKET | 901046793-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A23X0126 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16718 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341261 | VIBRACIÓN Y RUIDO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16719 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | VIBRACIÓN Y RUIDO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16720 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BHY0658 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-19 | 16725 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430297 | EL EQUIPO SE FRENA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16756 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A20X0212 | VERIFICAR ESTADO DE CANASTILLA SEGUN COTIZACIÓN 10568662 | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16757 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432229 | Presenta vibración, baila el cartucho | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-02 | 16841 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540534 | No sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16860 | PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A | 800067065 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BH50792 | Equipo cuando está en funcionamiento sale agua por una parte diferente al ducto de agua. También sale agua en la parte de abajo.Solo ingresa pieza de alta con serial 0BH50792 | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16861 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16863 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2324872 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16863 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2324872 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16864 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21X0286 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-07 | 16887 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410470 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16898 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2190436 | NO SALE AGUA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430104 | Equipo presento una falla, se va envíar foto | SONIDO FUERTE | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | DOG CLUTCH FX205 | NSK-1606 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-05 | 16911 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0640 | NO SUJETA LOS CEPILLOS Y MADRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16952 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0331 | Pieza tiene incrustado donde ingresa el agua y revisar cuando se arregle porfis que no se salga el agua. Cuando está en funcionamiento por los lados de la conexios gracias ya la jefe GISELLE sabe de la entidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16953 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570082 | Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16954 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | piezas presentaron hundimiento de la entrada del agua, ya la Jefe Gisel sabe , | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16955 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16956 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | Esta pieza revisar si también tiene incrustada la entrada del agua cuando se conecta a la unidad, y que cuando se conecte a la unidad revisar que no le salga agua cuando está en funcionamiento, la jefe Gisel ya sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16957 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | Por favor revisar si también tiene incrustado la entrada de agua , y que cuando se arregle revisar que no se le salga el agua cuando esté en funcionamiento gracias | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16958 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | El cliente final le coloco un acople y se le quedó incrustados el chuk por donde ingresa el agua , ya la Jefe Gisel sabe | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16959 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | Revisar por favor si también tiene la entrada de agua incrustada y que no le salga agua cuando se conecte por los lados, ya la Jefe Gisel sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16960 | MORALES GALEANO SARA | 1152185297 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490177 | NO SALE AGUA, OBSTRUCCION EN LAS SALIDAS DE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-14 | 16963 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | Fractura del tubo de conexión de la pieza | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17097 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340433 | EQUIPO NO TIENE FUERZA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17106 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0133 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17108 | JHON ALEXANDER ARCE | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | SE QUEDÓ ATASCADO LO QUE CUBRE LA TURBINA Y SE TAPA LOS AGUJEROS DEL AGUA MUY FRECUENTEMENTE | TURBINA DESPRENDIDA | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17109 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2550237 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, La fresa no gira | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17112 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410378 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17115 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490036 | NO SALE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17191 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350382 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17192 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350383 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17194 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2270527 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17195 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 |  | HACER FUNCIONAR LA PIEZA SE SALE EL AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ20112 | CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17216 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | MANTENIMIENTO PIEZA RECTA. CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17220 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AP390382 | MANTENIMIENTO | NO GIRA | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17221 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | C8600496 | MANTENIMIENTO | GIRO EN UN SOLO SENTIDO; PERDIDA DE TORQUE | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-10 | 17243 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0013 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-13 | 17283 | JULIAN TORO RAMIREZ | 8106281 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090166 | La pieza usena raro, al usarlo bota las fresas, parece no tener agarre de las mismas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17334 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | R2331492 | BOTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17335 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17336 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2310023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-19 | 17356 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490491 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | QUEDO ATASCADO EL PUSH | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17387 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | Sale aguan cuando está en funcionamiento por dónde se acopla a la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17388 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, la pieza cuando conectan a la unidad y la ponen a funcionar sale agua por el acople donde se conecta a la unidad. Segunda vez que ingresa por garantia por el mismo problema. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17389 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | Sale aguan cuando la ponen a funcionar, por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-24 | 17407 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2226326 | Al colocar el cepillo de profilaxis o las fresas no las retienen, se salen al activar el micromotor. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-28 | 17446 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2380037 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-30 | 17454 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550585 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA, NO SALE AGUA | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17466 | MERCADENT | 890928106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550461 | GIRA MUY DESPACIO, EN OCACIONES NO GIRA LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; LAMINA CILINDRO; RESORTE; ASPAS | NSK-1212 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; LAMINA CILINDRO; RESORTE; ASPAS | NSK-1589 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; LAMINA CILINDRO; RESORTE; ASPAS | NSK-239 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205; LAMINA CILINDRO; RESORTE; ASPAS | NSK-889 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17504 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460795 | VIBRACION EXCESIVA, DONDE SE COLOCAN LOS DISCOS ESTA MUY FLOJO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17504 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460795 | VIBRACION EXCESIVA, DONDE SE COLOCAN LOS DISCOS ESTA MUY FLOJO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23; EJE FX23 | NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17505 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2380455 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17511 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180731 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17511 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180731 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22; EJE FX22 | NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17512 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551031 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17516 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551030 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17518 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE50067 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | FILTRO EX203C | NSK-178 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-14 | 17537 | BIODENTAL SAS | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 024Z0251 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, El chuck esta trabado en la tapa | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17545 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00069495-A2490575-02490971 | cliente informa que tiene el ducto reventado | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17552 | MARIA ALEJANDRA BEDOYA RIVERA | 1000194059 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360007 | Pieza de alta: Al momento de usarla, la pieza no gira. No se activa la turbina y el aire parece escaparse por la parte inferior. Al presionar el pedal de la unidad, la pieza no responde: no genera movimiento. Pieza de baja: Presenta inconvenientes en el sistema de sujeción de fresas (en el contra ángulo para ser especifico). Al insertar las fresas (de pulido u otras), estas en ocasiones quedan atascadas, dificultando su retiro. Aunque el sistema es de tipo push botón, la fresa se traba y es complicado sacarla. | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17553 | DUAL DENTAL JDS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0023 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO SE BLOQUEA LA LLAVE CAMBIA FRESA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17554 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550341 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17583 | ALDENTAL S.A. ALMACEN DENTAL | 890912872-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550278 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | NO GIRA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17588 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320215 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17614 | IRIS QUIROZ | 45538359 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250706 | El cliente informa que no agarra la fresa | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17619 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250012 | PIEZA BLOQUEADA | PERDIDA DE TORQUE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17619 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250012 | PIEZA BLOQUEADA | PERDIDA DE TORQUE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25; CABEZAL FX25 | NSK-640 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17620 | LOPEZ VERGARA RUBEN ESTEBAN | 1152191748 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480219 | PIEZA BLOQUEADA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-22 | 17624 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2560950 | EQUIPO SE TRABA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Punta recta gira para todos lados | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-25 | 17648 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320102 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-29 | 17697 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2180324 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17706 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490572 | NO SUJETA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17708 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520124 | DUCTO TORCIDO EN LA ZONA DEL ACOPLE | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17711 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2312675 | GIRA SOBRE SU PROPIO EJE | ROTACION LIBRE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17713 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | está saliendo el aceite de la balinera de la turbina | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17776 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460792 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17777 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460793 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17778 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460791 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17779 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430813 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17780 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2530235 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17781 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430812 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430811 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17783 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490194 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17784 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520077 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17785 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520076 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17786 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520075 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17787 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430248 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17788 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430247 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17789 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430246 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17794 | MENESES CHILANGUAY FEDERMAN ALEJANDRO | 1004550626-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0290 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-6 | LLAVE CAMBIA FRESA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17797 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220108 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17798 | JUAN DAVID ARANGO URIBE | 98659886 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480152 | Se nos cae la pieza del brazo de la silla luego de usuarla, en el piso se le cae la tapa de bush botton y resorte | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17816 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17818 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510455 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17820 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17821 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510259 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17824 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430814 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17825 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490193 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17827 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320214 | FUGA DE AGUA POR ACOPLE | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17830 | ROSSY ELENA DEL CARMEN LUBO ROMERO | 45565761 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510483 | EQUIPO SE TRABA, LA FRESA NO SE SOSTIENE | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17834 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551284 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17837 | EMILY UREÑA CACERES | 1090528839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350194 | REVISIÓN, DISMINUYE LA REVOLUCIÓN Y SE FRENA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17841 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | NO GIRA LA TURBINA, EL CONTRANGULO NO GIRA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17846 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320246 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17862 | DUAL DENTAL | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2530026 | NO GIRA LA TURBINA | NO GIRA | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17865 | OSORIO OTALVARO LUISA FERNANDA | 1128415177 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540368 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE LA FRESA, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, PUSH NO LA DEJA ENTRAR AL TOPE DE SEGURIDAD | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17869 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17885 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570478 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-22 | 17888 | MARTINEZ DIAZ DIANA PATRICIA | 66970628 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530081 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-364 | TAPA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17902 | SURA MOLINOS | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540375 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-23 | 17906 | VELEZ OCHOA ANA MARIA | 1040741106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490191 | NO SALE LA FRESA, INDICA QUE LA TURBINA SE ENCUENTRA DAÑADA Y SE LE ESTAN MOVIENDO Y SALIENDO LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-25 | 17913 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | el cliente refiere que la pieza presenta inconvenientes en la sujeción de la fresa. | DESBALANCE CHUCK | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-26 | 17929 | OSPINA VELEZ OSCAR MAURICIO | 79568839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230600 | SE SALE LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-27 | 17933 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550242 | NO GIRA LA TURBINA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-01 | 17956 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0289 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-02 | 17987 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | La pieza presenta salida de aceite de color negro por el cabezal | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-06 | 18048 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360052 | El cliente solo indica para revisión por garantía | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1501 | CUERPO PANAMAX PLUS | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-03 | 18053 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | NO GIRA LA FRESA | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-06-04 | 18054 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520136 | La fresa no gira | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-09 | 18056 | VITALIA INSUMOS MEDICOS | 900933735 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570557 | EQUIPO SE TRABA, SE FRENA AL UTILIZARLA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-10 | 18058 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0074 | NO TENGO INDICACIONES DE LA FALLA DEL EQUIPO PUESTO QUE SE ENVIO DIRECTO A LA OFINA Y LAS INGENIERAS NO ME DIERON LA INFORMACION | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18080 | CATALINA GARCES RESTREPO | 42898032 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBH20323 | DURANTE EL TRABAJO SE SUELTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-115 | TURBINA PANAMAX PLUS | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18083 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18147 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | No ha dejado de salir agua desde que se devolvió | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18148 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S | 805003598 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2560047 | EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18160 | CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S | 890300417 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510220 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18165 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2150370 | MTTO PREVENTIVO; REVISION SONIDO DEL MICROMOTOR (SONIDO VIBRANTE) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18173 | MOHAMED ESPINOSA RIHAM | 1118290152 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230060 | EQUIPO SE TRABA | NO SALE AGUA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18186 | OLIVEROS SILVIA ROSA | 36505189 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2280497 | NO SALE LA FRESA, Y SONIDO ANORMAL | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18187 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540469 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18189 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0277 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18273 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2510324 | EQUIPO SE TRABA, La pieza no funciona la.freda queda justa y no gira. Se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18274 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18279 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240143 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18280 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240144 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18281 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240149 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18283 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240150 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18284 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240181 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18285 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240182 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18286 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240183 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18287 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240184 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18289 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240185 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18290 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240186 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18291 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240189 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18292 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18294 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240197 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18295 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240198 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18296 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240199 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18297 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240223 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18298 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240227 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18299 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240302 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18300 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240303 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18301 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240304 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18302 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240305 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18304 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240306 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18305 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240307 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18308 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240308 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18309 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240311 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18310 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240317 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18311 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18338 | FREDY ORTEGA ROSERO | 1037598847 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0083 | LA PIEZA RIEGA AGUA POR LA PARTE DE ABAJO. TUBO DE AGUA MÁS ABAJO QUE EL NIVEL DEL DE AIRE. GOLPE EN LA PARTE INFERIOR | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18340 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240200 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18342 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240221 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18343 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240222 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18346 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240225 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18348 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-7 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240226 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18349 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240228 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18352 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240229 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18355 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-10 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240230 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18358 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-11 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240301 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18359 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-12 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240309 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18360 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-13 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240310 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18362 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-14 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240313 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18363 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-15 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240314 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18365 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-16 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240315 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18366 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-17 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240316 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18367 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-18 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240320 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18399 | DENSALUD | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530357 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-04 | 18401 | ORTODENTALES DEL CARIBE | 800072487 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390141 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-09 | 18429 | CASA ODONTOLOGICA | 900552695 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0161 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1117; NSK-1119 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-09 | 18429 | CASA ODONTOLOGICA | 900552695 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0161 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1117; NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-14 | 18455 | VALENTINA RODRIGUEZ | 1144100796 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2160031 | SUENA FEO Y SE LE SALE LA FRESA | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18490 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550570 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18491 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540546 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-17 | 18525 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2330089 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-21 | 18542 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360083 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-22 | 19000 | NEW | 1983901 | PIEZA DE ALTA | NSK | FX23 | E53726819 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## TABLA_REPUESTOS
f | MES | FECHA CREACION OTT | OTT | CLIENTE | NIT | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIAL | FALLA | FALLA_ESTANDARIZADA | CAUSA_RAIZ | CATEGORIA | REPUESTOS | CODIGO | DESCRIPCION | TIPO_SERVICIO
2024 | AGOSTO | 2024-08-14 | 6607 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK50856 | PATINA EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA; POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-14 | 6607 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK50856 | PATINA EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA; POR MANTENIMIENTO | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2023 | DICIEMBRE | 2023-12-26 | 8756 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2184871 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS (Equipo no sujeta los cepillos) | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8911 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-10 | 8913 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2330856 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8932 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110230 | Esta botando agua por el acople | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-12 | 8933 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2110229 | Se le sale el agua por debajo | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-13 | 9002 | ARCE VANEGAS JHON ALEX | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | Se atasco la fresa y no quiso salir mas | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-22 | 9060 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250691 | Se le salio la canastilla quedo pegada en el acople de la unidad | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9118 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBK8026 | PIEZA DE MANO EN FUNCIONAMIENTO DESALOJA LA FRESA NO SE SOSTIENE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-23 | 9143 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310486 | SE LE SALIO LA TAPA | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-31 | 9298 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250038 | se pega los mandriles y rota | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | RODAMIENTOS ROTOS | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ENERO | 2024-01-31 | 9298 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250038 | se pega los mandriles y rota | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | RODAMIENTOS ROTOS | POR USO INADECUADO | CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9318 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2240026 | no gira la turbina | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9319 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | suelta el mandril, no agarra | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9321 | GERMAN DARIO TREJOS | 87069064 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2110032 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-02 | 9322 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250313 | push botón está duro, al sacar el mandriol se queda pegado | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9332 | DENTALES MEDELLIN S.A.S | 900668688-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y066 | Equipo se bloquea el chuck, equipo no sujeta las fresas | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-05 | 9335 | CARLOS GUEVARA | 1127060776 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE90038 | se quedó obstruido el adaptador de fresas para contra angulo en el cabezal | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-06 | 9341 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260202 | no gira la fresa | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9347 | CUERVO SERNA MARIANA | 1000556647 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180703 | No realiza movimientos giratorios (Mal engranaje entre eje y- cartucho) | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-07 | 9350 | VANESSA CORRALES | 1152194862 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | para revisar pieza completa | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-09 | 9369 | OSPINA AYALA JENIFFER ANDREA | 1144127914 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2150875 | la parte inferior de la pieza de alta tiene 2 tubos; uno de ellos especificamente el del agua se hundió | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | CUERPO PANAMAX PLUS | NSK-1501 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-14 | 9392 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | B23082402 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | FILTRO EX203C | NSK-178; NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-14 | 9392 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | B23082402 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | ARANDELA | NSK-178; NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-16 | 9412 | RUIZ TOBON TATIANA DANIELA | 1143399984 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210005 | realmente se movia la fresa cuando la estaba usando. no parecia normal. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-19 | 9428 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO KEEP SMILING S.A.S. | 901570613-8 | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABBZ1073 | se sale el aire por debajo | FUGA DE AIRE | DESGASTE ARANDELA | NEUMATICA | ARANDELA | NSK-241 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-20 | 9434 | FRESH SMILE S.A.S | 901577875-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090180 | El agua se devuelve en parte inferior en la union de manguera | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX 2 | NSK-1209 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9444 | BOHORQUEZ HERNANDEZ CLAUDIA | 46451911 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230144 | Suena extraño | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9449 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2241460 | push botton se queda pegado (duro) para introducir o extraer el cepillo | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-23 | 9455 | COOMSOCIAL IPS | 901130913-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240166 | fresa no se puede extraer | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9459 | GIRALDO ARCILA JENNIFER | 1036931467-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Y0014 | El aire se esta escapando por el push botton | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9461 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280276 | No gira la turbina, esta pegado | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9461 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280276 | No gira la turbina, esta pegado | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-26 | 9465 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2180201 | No encaja la rosca en el acople, no sale agua. | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | FEBRERO | 2024-02-28 | 9489 | ESCOBAR BASTIDAS ANDRES FELIPE | 1017240891-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310125 | la llave de la pieza esta como rodada, cuando la posicion para poder cambiar la fresa no es posible, sigue girando | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | FEBRERO | 2024-02-29 | 9494 | ADRIANA MARTINEZ ORDOÑEZ | 1085260179 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0134 | via de irrigación desviada y no se obtiene una debida refrigeración de la punta | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-01 | 9513 | MARIÑO PIÑEROS ADRIANA JUDITH | 51882724-3 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310046 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-07 | 9579 | GOMEZ DE LA VEGA KITZY KAREN | 50920990-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2150815 | Los mandriles se le salen, quedan flojos | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9677 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH72421 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-14 | 9678 | LUZ ELENA CEDEÑO ORTIZ | 65734971 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABG80705 | CONTRAANGULO SUELTA LOS MANDRILES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9791 | CLINICA DENTAL BIODENTIST SAS | 901059978-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220293 | sonido inusual | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MARZO | 2024-03-15 | 9795 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2080032 | muy pegado, no gira | NO GIRA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CUERPO FX205 | NSK-1543 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-20 | 9807 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250505 | No sujeta el mandril | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PESTILLO | MECANICA | PISTILLO FX22 | NSK-1157 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-21 | 9835 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280249 | contrangulotiene atascado un mandril de 3m...no sale | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MARZO | 2024-03-22 | 9882 | COMERCIALIZADORA BIODENTAL SAS | 901050867-0 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022X0475 | equipo se traba, se requiere diagnóstico del dispositivo | ROTACION LIBRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-04 | 9946 | ESTRADA TABARES LAURA MARIA | 1039459501-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2321133 | no sale agua, sale muy poco aire | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9947 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240367 | se quedo fresa atascada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-05 | 9948 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240216 | presenta fuga de agua por parte inferior | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-09 | 9976 | SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. SOMER S.A. | 890939936-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | equipo se traba | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-10 | 9992 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2130092 | para realizar diagnostico | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-11 | 9997 | GRUPO DENTAL DE COLOMBIA S.A.S. | 901339269-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1396 | Fallas al agarrar la fresa y no esta girando bien | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351; NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-11 | 9997 | GRUPO DENTAL DE COLOMBIA S.A.S. | 901339269-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1396 | Fallas al agarrar la fresa y no esta girando bien | FALLA SISTEMA DE SUJECION | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | PUSH BOTON FX25 | NSK-351; NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-12 | 10011 | GARCIA ARIAS NEIVIS MILENA | 1101384253 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y0929 | pieza de baja da vueltas, se siente pegada | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-12 | 10011 | GARCIA ARIAS NEIVIS MILENA | 1101384253 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y0929 | pieza de baja da vueltas, se siente pegada | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | EJE FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-17 | 10026 | CHAMORRO REVELO EDUARDO JAVIER | 6772098-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2310093 | equipo se traba | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-18 | 10066 | JIMENEZ RUIZ PAULA MARCELA | 1036945600-7 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311713 | no encajan los cepillos | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-18 | 10066 | JIMENEZ RUIZ PAULA MARCELA | 1036945600-7 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311713 | no encajan los cepillos | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-19 | 10102 | COMERCIALIZADORA CASA ODONTOLOGICA DE NARIÑO SAS | 901248367-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2260063 | equipo se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10207 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABL30646 | no gira al colocar cepillo | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | ABRIL | 2024-04-25 | 10211 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2260636 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-09 | 10285 | VILLEGAS AGUDELO ANA MARIA | 1044503956-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BJ80708 | se estaba moviendo y frenando el aditamento a la hora de trabajar y ya no insertan | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-09 | 10285 | VILLEGAS AGUDELO ANA MARIA | 1044503956-6 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BJ80708 | se estaba moviendo y frenando el aditamento a la hora de trabajar y ya no insertan | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | EJE FX22 | NSK-233;NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-16 | 10349 | LEYVA BELTRAN JORGE EDUARDO | 72175196 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A20Y0652 | equipo se traba, equipo se bloquea la llave cambia fresa | TURBINA ATORADA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-17 | 10363 | KRISTEL CASTRO | 67023637 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230597 | bota agua y aire, pero la turbina no gira | FALLA SISTEMA DE SUJECION | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10375 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2040027 | equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-20 | 10408 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310128 | presenta hundimiento en uno de los ductos | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | NSK-1210 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10421 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10421 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10427 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2146120 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10427 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2146120 | mantenimiento preventivo, revisar llave giro | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10437 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-21 | 10439 | SALUD ORAL INTEGRAL S.A.S. | 805029207-4 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | mantenimiento preventivo | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-23 | 10451 | CALDERON SOTO JORGE HERNAN | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2270152 | equipo se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-24 | 10486 | JAIDY MEEK NEIRA | 43728150 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABKZ2204 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-27 | 10513 | CORREA JARAMILLO LAURA MANUELA | 1017223598-2 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1432 | tiene un movimiento en la parte donde se ingresa el cepillo, copas etc. | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-27 | 10513 | CORREA JARAMILLO LAURA MANUELA | 1017223598-2 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1432 | tiene un movimiento en la parte donde se ingresa el cepillo, copas etc. | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10514 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | frenada, no funciona la turbina | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2 | NSK-259 | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10519 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0130 | tiene un movimiento donde se asegura la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-29 | 10521 | LOPEZ DIEZ LUIS FERNANDO | 79944998-3 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10543 | INVERSIONES DENTIORAL S.A.S. | 901132408 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21Z0042 | la pieza expulsa poca agua | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | MAYO | 2024-05-31 | 10552 | SURTISALUD DE LA COSTA S.AS. | 900203672-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230086 | equipo se traba, la fresa se traba | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10559 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S. | 805003598-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230029 | para revisar, se le safo la tapa | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-04 | 10563 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2340005 | no sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10581 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240248 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10583 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220100 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10589 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240250 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10591 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240242 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10593 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240243 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10594 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240244 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10595 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240245 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10596 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240246 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10598 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220098 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-05 | 10599 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220099 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10660 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240241 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10661 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240145 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10663 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240147 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10664 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240146 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10665 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220092 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10666 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2220093 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-18 | 10668 | DFLQ CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS IPS SAS | 900652629-4 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2310348 | equipo no sujeta las fresas, doc informa que la pieza de mano suelta la fresa, sin activar el push boton. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10671 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0171 | equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | NSK-1117 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-17 | 10675 | TREJOS COLLAZOS JUAN DAVID | 1085270393 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260540 | equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JUNIO | 2024-06-19 | 10689 | URIBE HERNANDEZ LORAINE | 1020457236-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70143 | se pega al momento de usarlo y deja de girar | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-19 | 10689 | URIBE HERNANDEZ LORAINE | 1020457236-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70143 | se pega al momento de usarlo y deja de girar | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-20 | 10695 | INVERSIONES DENTALES PARRA S.A.S. | 901062164-3 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2245319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10710 | TREJO COLLAZOS GERMAN DARIO | 870690645 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2120911 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JUNIO | 2024-06-14 | 10779 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210103 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10781 | PIMIENTA GIL JAVIER JOSE | 84033403 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2290083 | LA PARTE DE LA CONEXION BORDE SE SALIO | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-08 | 10784 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A225071 | No sale agua, equipo no sujeta las fresas / aveces no le sale agua y las fresas se quedan atascadas, en estos momentos no he podido retirarle una fresa. | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-11 | 10829 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Pieza no sujeta bien las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-11 | 10829 | UREÑA CACERES EMILY DANIELA | 1090528839-8 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | Pieza no sujeta bien las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-12 | 10839 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2231090 | Equipo se bloquea el chuck | CHUCK BLOQUEADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX PLUS | NSK-115 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10846 | PORTILLO EVELYN VIVIANA | 1085274643-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 00017380 / A2340046 / 02340440 | Equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba, no encaja la rosca en el acople | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10854 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231564 | No gira la turbina, " falla en la turbina" | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-16 | 10855 | LAURA RUIZ | 1039461522 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00000342 - 0BK30144 - 0BK30839 - BBK | Fresa atorada | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-17 | 10866 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00002402 / A21Z0070 / 021Z2335 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10870 | JUNCO ROMAN MANUEL ENRIQUE | 73128921 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006777 / A2330071 / 02334889 | Al momento de lubricar se desprendio la parte negra de su interior | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-18 | 10873 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00003461 / A2230239 / 02232225 | Equipo no inicia o enciende, equipo inoperativo (no ejecuta ninguna acción), equipo se traba | CHUCK BLOQUEADO | OXIDACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-26 | 10980 | PAULA MUÑOZ ALVAREZ | 1036605374 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | Le vibra la punta | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | JULIO | 2024-07-15 | 10982 | LUISA FERNANDA POSADA | 1037619413 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A22Z0192 | Equipo no sujeta las fresas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | DIAGNOSTICO
2024 | JULIO | 2024-07-30 | 10987 | CLINIQ DERMOESTETICA Y LASER S.A. | 900063460-1 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK42733 | Al momento de ponerle los cepillos estos quedan flojos y se caen | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-02 | 11029 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | MICROMOTOR | NSK | FX205 | 00001001 / A2120188 / 02128361 | Equipo no inicia o enciende, equipo no tiene fuerza | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-03 | 11030 | DUAL DENTAL JDS SAS | 901247293-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | 00006592 / A2320076 / 02324099 | Sale agua por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-05 | 11045 | BARRIENTOS RESTREPO SANTIAGO | 70112238 | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | ABHX0781 | La sujeción del shut deja pegado cualquier pulidor | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-10 | 11091 | CLINICA ODONTO SUR S.A.S | 900050590-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | ABH40042 | Vibración al girar la fresa | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | TURBINA PANAMAX 2R | NSK-652
2024 | AGOSTO | 2024-08-17 | 11148 | DENTALES MARKET S.A.S | 901046793-9 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330091 | MANDRIL TAMBALEA, TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11346 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | REQUIERE CAMBIO DE CARTUCHO Y EJE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11346 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320916 | REQUIERE CAMBIO DE CARTUCHO Y EJE | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11347 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02340693 | RUIDO EXTRAÑO AL GIRAR EL MANDRIL | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | AGOSTO | 2024-08-30 | 11347 | EMILY UREÑA | 1090528839 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02340693 | RUIDO EXTRAÑO AL GIRAR EL MANDRIL | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-02 | 11356 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | 0BE50107 | LA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD TAMBIEN PRESENTA FALLOS AL MOMENTO DE INSERTAR ALGUN INSTRUMENTAL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | SEPTIEMBRE | 2024-09-26 | 11664 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2320380 | No gira la turbina, esta frenado | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11818 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02250733 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11819 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Z0501 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11820 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281380 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11822 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280230 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11824 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291310 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11826 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260450 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11827 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02260451 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11828 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291305 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11831 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280229 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11834 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02280422 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-03 | 11837 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A0401312 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11841 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291307 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11845 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330029 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11846 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291306 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11856 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331260 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11858 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291391 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11859 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291392 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11860 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270824 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11864 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2291304 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11865 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270335 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11866 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02320416 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11867 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330028 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-04 | 11872 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02270823 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11877 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11878 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11879 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11880 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325892 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11881 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-09 | 11882 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11886 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11895 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11896 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11897 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11898 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11901 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-10 | 11902 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | Mantenimiento preventivo | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-12 | 11913 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311709 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | MECANICA | PUSH BOTON FX25 | NSK-638 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-18 | 11946 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1458 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | OCTUBRE | 2024-10-21 | 11971 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | PARECE QUE LOS RODAMIENTOS ESTAN SUELTOS, NO GIRA EL MANDRIL | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK | FUNCIONAL | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-05 | 12058 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2040156 | AL MOMENTO DE ACCIONAR EL MICROMOTOR ESTE NO FUNCIONA, NO GIRA Y TIENE UN SONIDO RARO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205 | NSK-1212; NSK-241; NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-05 | 12058 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2040156 | AL MOMENTO DE ACCIONAR EL MICROMOTOR ESTE NO FUNCIONA, NO GIRA Y TIENE UN SONIDO RARO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | ARANDELA | NSK-1212; NSK-241; NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-05 | 12058 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2040156 | AL MOMENTO DE ACCIONAR EL MICROMOTOR ESTE NO FUNCIONA, NO GIRA Y TIENE UN SONIDO RARO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | RODAMIENTO FX205 | NSK-1212; NSK-241; NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-06 | 12070 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331174 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | NOVIEMBRE | 2024-11-18 | 12226 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432232 | GIRA MUY DESPACIO, SE PARA Y NO GIRA EN OCASIONES | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12465 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331322 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12466 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331321 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12467 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331324 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12469 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331323 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-05 | 12470 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2331325 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-12 | 12534 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02281380 | Equipo se traba | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-18 | 12600 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABEY0236 | BOTA AIRE | FUGA DE AIRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | FILTRO EX203C | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2024 | DICIEMBRE | 2024-12-18 | 12600 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABEY0236 | BOTA AIRE | FUGA DE AIRE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-15 | 12712 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410212 | EL DR MANIFIESTA QUE DESDE QUE EMPEZO A UTILIZAR EL EQUIPO SALE EL AGUA NEGRA | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-15 | 12712 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410212 | EL DR MANIFIESTA QUE DESDE QUE EMPEZO A UTILIZAR EL EQUIPO SALE EL AGUA NEGRA | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12715 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A22Z1361 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12717 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02110715 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-16 | 12717 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02110715 | MANTENIMIENTO PARTICULAR | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | MECANICA | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABB32573 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | A0Y02460 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12745 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE40553 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-21 | 12745 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE40553 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-24 | 12807 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABFY0214 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTRO EX203C | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-24 | 12807 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABFY0214 | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | FILTROS | NSK-178; NSK-176 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12816 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340245 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ENERO | 2025-01-27 | 12817 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330031 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12923 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02330059 | SE RUEDA EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-07 | 12930 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02190067 | RUEDA DESPACIO Y TIENE UN SONIDO EXTRAÑO | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12982 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-12 | 12983 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | NO SUJETA EL MANDRIL | FALLA SISTEMA DE SUJECION | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-17 | 13012 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70199 | ESTA BOTANDO LAS FRESAS | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | FEBRERO | 2025-02-17 | 13012 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BH70199 | ESTA BOTANDO LAS FRESAS | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-10 | 13234 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410404 | EL EQUIPO SE QUEDA FRENADO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-10 | 13234 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410404 | EL EQUIPO SE QUEDA FRENADO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13287 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260277 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13290 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260278 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-13 | 13292 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260279 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-26 | 13530 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155602 | PRESENTA FALLA AL COLOCAR EL CEPILLO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13558 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02070227 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13560 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2160465 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13565 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK10291 | NO GIRA, RETIENE LOS CEPILLOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13565 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK10291 | NO GIRA, RETIENE LOS CEPILLOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13566 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | SUELTA EL CEPILLO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13566 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJY1646 | SUELTA EL CEPILLO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | POR MANTENIMIENTO | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13567 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBHZ0172 | NO GIRA, EL CAMBIO DE LA DIRECCION | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MARZO | 2025-03-31 | 13568 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ20571 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ANILLO ATASCADO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13583 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260276 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-01 | 13584 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260280 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-14 | 13708 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221723 | MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE RODAMIENTOS | POR MANTENIMIENTO | RODAMIENTO FX205 | NSK-394 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13740 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325898 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13743 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331268 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13744 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331267 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13745 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325899 |  | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13746 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4531 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13747 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340194 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13748 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A22X4534 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13749 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | X2325892 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13750 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325900 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13753 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340191 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13754 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331270 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13755 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340193 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13756 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2325891 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-11 | 13764 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2331269 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-23 | 13782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2050683 | TIENE MUCHA VIBRACION | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | ABRIL | 2025-04-25 | 13790 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410337 | TIENE UN REBOTE | DESBALANCE CHUCK | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | MAYO | 2025-05-02 | 13836 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0636 | SE GIRA COMPLETO | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14702 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330638 | GIRA MUY DESPACIO, PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-16 | 14706 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A23Y0678 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-18 | 14726 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | EL CONTRAANGULO ESTA FRENADO | PERDIDA DE TORQUE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-18 | 14726 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 0BK60045 | EL CONTRAANGULO ESTA FRENADO | PERDIDA DE TORQUE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-25 | 14840 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490563 | CEPILLO NO GIRA, SE QUEDA TRABADO | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JUNIO | 2025-06-25 | 14840 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490563 | CEPILLO NO GIRA, SE QUEDA TRABADO | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-04 | 14942 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155880 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-09 | 14966 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A21Z0147 | NO FUNCIONA BIEN EL PUSH O BOTON DE SUJECION DE LA FRESA, MANTENIMIENTO GENERAL | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-09 | 14966 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A21Z0147 | NO FUNCIONA BIEN EL PUSH O BOTON DE SUJECION DE LA FRESA, MANTENIMIENTO GENERAL | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-10 | 14987 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | LA FRESA SE OBSERVA EXCENTRICA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-10 | 14987 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0127 | LA FRESA SE OBSERVA EXCENTRICA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-14 | 15016 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02410308 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, MANDRIL ATASCADO | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15030 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AMY92225 | NO GIRA A LA IZQUIERDA | GIRO EN UN SOLO SENTIDO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-16 | 15031 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460804 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-18 | 15056 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2370753 | EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-21 | 15107 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2221461 | TIENE MUCHA VIBRACION Y AL MOMENTO DEL USO SE SIENTE COMO SI GOLPEARA | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15136 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | CUANDO SE ESTA USANDO LOS CEPILLOS Y DISCOS SOFLES SE PARA Y SUENA FEO (RUIDO) | DESBALANCE CHUCK | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-25 | 15137 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | JULIO | 2025-07-31 | 15181 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490542 | CONTRANGULO FUNCIONA, PERO SALE ABUNDANTE LIQUIDO NEGRO | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15214 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80686 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15214 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80686 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK50842 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABK50842 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-04 | 15216 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABH80681 | LA FRESA QUEDA CON MOVIMIENTO CUANDO SE PONE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15227 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281266 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-05 | 15228 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2281265 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15316 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2190560 | está presentando un sonido muy fuerte acompañado de vibracíon. A veces al cambiar la dirección de la fuerza, el sonido y vibracion mejoran | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-19 | 15317 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2180325 | En ocasiones después de un rato de uso se frena y brinca al tener contacto con los dientes. | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-25 | 15355 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460892 | CLIENTE INDICA QUE SE GIRA DE UNA MANERA RAPIDO E INCONTROLABLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | AGOSTO | 2025-08-28 | 15387 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2311764 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISAR MICROMOTOR | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-10 | 15510 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2155821 | SE FRENA CON EL CEPILLO | SOBRECALENTAMIENTO | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-25 | 15701 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410617 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, TIENE UN RUIDO EXTRAÑO | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE PIÑONES EJE | FUNCIONAL | CARTUCHO FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-25 | 15701 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410617 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, TIENE UN RUIDO EXTRAÑO | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE PIÑONES EJE | FUNCIONAL | EJE FX25 | NSK-351; NSK-380 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-10 | 15838 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EL EQUIPO NO TIENE FUERZA, BOTA EL AIRE POR LA PARTE INFERIOR | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-14 | 15848 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410467 | ATASCAMIENTO DE ACCESORIOS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | DESGASTE CHUCK | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15925 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2260233 | SE QUEDA ATRAPADA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15926 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y1067 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA TURBINA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-21 | 15926 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 022Y1067 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA TURBINA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15951 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2361404 | TIENE UN SONIDO DIFERENTE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-23 | 15955 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490655 | NO GIRA LA TURBINA | ROTACION LIBRE | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | OCTUBRE | 2025-10-27 | 15980 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE EL MANDRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16134 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210293 | Cambio de turbina, pero no se encuentra el cuerpo | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 16312 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | R2240508 | Se realiza cambio de cuerpo y se realiza entrega | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-02 | 16333 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | EQUIPO SE TRABA, NO GIRA LA FRESA | ROTACION LIBRE | MAL ENGRANAJE ENTRE EJE CARTUCHO | FUNCIONAL | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16359 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2231886 | Mandil queda suelto | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16360 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | ABGY0120 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16361 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2240666 | Mandil queda suelto | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16362 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16362 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02041359 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16363 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-04 | 16363 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 020X0005 | BAILA LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-06 | 16382 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490515 | Derrame de grasa, recalentamiento y un desajuste en los cepillos a la hora de encender | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-06 | 16382 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02490515 | Derrame de grasa, recalentamiento y un desajuste en los cepillos a la hora de encender | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-16 | 16477 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 024Y0313 | EQUIPO GIRA TOTALMENTE EN EL MICROMOTOR | ROTACION LIBRE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CARTUCHO FX22 | NSK-233 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-18 | 16544 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203 | A44025 | ESTA MUY LENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16546 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2480197 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2025 | DICIEMBRE | 2025-12-22 | 16548 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341293 | No está pasando el aire al contra angulo ni a la pieza recta | NO GIRA | EXCESO DE LUBRICACION | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16644 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B23X0267 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO SE TRABA, EL CLIENTE SOLICITA EL CAMBIO DEL EQUIPO YA QUE NUEVEMENTE NO ESTA FUNCIONANDO | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2025-01-02 | 16645 | DENTALES MARKET | 901046793-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A23X0126 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16718 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2341261 | VIBRACIÓN Y RUIDO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16719 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ51034 | VIBRACIÓN Y RUIDO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-17 | 16720 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BHY0658 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-19 | 16725 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430297 | EL EQUIPO SE FRENA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16756 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A20X0212 | VERIFICAR ESTADO DE CANASTILLA SEGUN COTIZACIÓN 10568662 | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ENERO | 2026-01-22 | 16757 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2432229 | Presenta vibración, baila el cartucho | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-02 | 16841 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540534 | No sale agua | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16860 | PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A | 800067065 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 0BH50792 | Equipo cuando está en funcionamiento sale agua por una parte diferente al ducto de agua. También sale agua en la parte de abajo.Solo ingresa pieza de alta con serial 0BH50792 | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16861 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBJ30564 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SONIDO FUERTE | DESGASTE CILINDRO | MECANICA | CILINDRO FX205 | NSK-1212 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16863 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2324872 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16863 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2324872 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-04 | 16864 | BEAUTE FABRIQUE S.A.S. | 901596629-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A21X0286 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-07 | 16887 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410470 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16898 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2190436 | NO SALE AGUA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-11 | 16899 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430104 | Equipo presento una falla, se va envíar foto | SONIDO FUERTE | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | DOG CLUTCH FX205 | NSK-1606 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-05 | 16911 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A23Y0640 | NO SUJETA LOS CEPILLOS Y MADRIL | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16952 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0331 | Pieza tiene incrustado donde ingresa el agua y revisar cuando se arregle porfis que no se salga el agua. Cuando está en funcionamiento por los lados de la conexios gracias ya la jefe GISELLE sabe de la entidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16953 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570082 | Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16954 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | piezas presentaron hundimiento de la entrada del agua, ya la Jefe Gisel sabe , | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16955 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Pieza revisar si también presenta donde ingresa la salida de agua si tambien tiene el undimiento, y revisar y se sale el agua al hacer la conexión en la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16956 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | Esta pieza revisar si también tiene incrustada la entrada del agua cuando se conecta a la unidad, y que cuando se conecte a la unidad revisar que no le salga agua cuando está en funcionamiento, la jefe Gisel ya sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16957 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | Por favor revisar si también tiene incrustado la entrada de agua , y que cuando se arregle revisar que no se le salga el agua cuando esté en funcionamiento gracias | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16958 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | El cliente final le coloco un acople y se le quedó incrustados el chuk por donde ingresa el agua , ya la Jefe Gisel sabe | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16959 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | Revisar por favor si también tiene la entrada de agua incrustada y que no le salga agua cuando se conecte por los lados, ya la Jefe Gisel sabe | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-13 | 16960 | MORALES GALEANO SARA | 1152185297 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490177 | NO SALE AGUA, OBSTRUCCION EN LAS SALIDAS DE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-14 | 16963 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | Fractura del tubo de conexión de la pieza | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17097 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2340433 | EQUIPO NO TIENE FUERZA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-25 | 17106 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0133 | EQUIPO NO TIENE FUERZA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17108 | JHON ALEXANDER ARCE | 1047482147 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2210300 | SE QUEDÓ ATASCADO LO QUE CUBRE LA TURBINA Y SE TAPA LOS AGUJEROS DEL AGUA MUY FRECUENTEMENTE | TURBINA DESPRENDIDA | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-26 | 17109 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | A2550237 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, La fresa no gira | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17112 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410378 | DESBALANCE | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | FEBRERO | 2026-02-27 | 17115 | SUAREZ PINO LORENA DEL CARMEN | 31584465-1 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490036 | NO SALE AGUA | NO SALE AGUA | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17191 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350382 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17192 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350383 | BOTA AGUA | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1209 | CUERPO PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17194 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2270527 | NO GIRA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-04 | 17195 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 |  | HACER FUNCIONAR LA PIEZA SE SALE EL AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17215 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | ABJ20112 | CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17216 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | BBK30404 | MANTENIMIENTO PIEZA RECTA. CONTRA ANGULO-NO RETIENE EL PUSH BOTTON, MARCHA LENTO | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17220 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | AP390382 | MANTENIMIENTO | NO GIRA | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-06 | 17221 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | C8600496 | MANTENIMIENTO | GIRO EN UN SOLO SENTIDO; PERDIDA DE TORQUE | OXIDACION | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-10 | 17243 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0013 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-13 | 17283 | JULIAN TORO RAMIREZ | 8106281 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2090166 | La pieza usena raro, al usarlo bota las fresas, parece no tener agarre de las mismas | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17334 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | R2331492 | BOTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17335 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-17 | 17336 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2310023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-19 | 17356 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490491 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17358 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2410618 | QUEDO ATASCADO EL PUSH | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | DESGASTE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17387 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570081 | Sale aguan cuando está en funcionamiento por dónde se acopla a la unidad | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17388 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570087 | SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, la pieza cuando conectan a la unidad y la ponen a funcionar sale agua por el acople donde se conecta a la unidad. Segunda vez que ingresa por garantia por el mismo problema. | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-20 | 17389 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570086 | Sale aguan cuando la ponen a funcionar, por el acople | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-24 | 17407 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2226326 | Al colocar el cepillo de profilaxis o las fresas no las retienen, se salen al activar el micromotor. | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CORROSION | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-28 | 17446 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2380037 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | PERDIDA DE TORQUE | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-30 | 17454 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550585 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA, NO SALE AGUA | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17466 | MERCADENT | 890928106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550461 | GIRA MUY DESPACIO, EN OCACIONES NO GIRA LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | CILINDRO FX205 | NSK-1212; NSK-1589; NSK-239; NSK-889 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | LAMINA CILINDRO | NSK-1212; NSK-1589; NSK-239; NSK-889 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | RESORTE | NSK-1212; NSK-1589; NSK-239; NSK-889 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MARZO | 2026-03-31 | 17468 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430106 | EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL MICROMOTOR SUENA DURO NO TIENE FUERZA | SONIDO FUERTE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | ASPAS | NSK-1212; NSK-1589; NSK-239; NSK-889 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17504 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460795 | VIBRACION EXCESIVA, DONDE SE COLOCAN LOS DISCOS ESTA MUY FLOJO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | CARTUCHO FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17504 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX23 | A2460795 | VIBRACION EXCESIVA, DONDE SE COLOCAN LOS DISCOS ESTA MUY FLOJO | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK | MECANICA | EJE FX23 | NSK-693; NSK-380 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17505 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2380455 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | SOBRECALENTAMIENTO | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17511 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180731 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | CARTUCHO FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17511 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 | 02180731 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE PIÑONES EJE | MECANICA | EJE FX22 | NSK-233; NSK-793 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17512 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551031 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-10 | 17516 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551030 | No esta girando correctamente. Lo hace bastante lento y con trabajo | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-09 | 17518 |  |  | MICROMOTOR | NSK | EX-203C | ABE50067 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | FILTRO EX203C | NSK-178 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-14 | 17537 | BIODENTAL SAS | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | 024Z0251 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK, El chuck esta trabado en la tapa | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17545 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | 00069495-A2490575-02490971 | cliente informa que tiene el ducto reventado | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17552 | MARIA ALEJANDRA BEDOYA RIVERA | 1000194059 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360007 | Pieza de alta: Al momento de usarla, la pieza no gira. No se activa la turbina y el aire parece escaparse por la parte inferior. Al presionar el pedal de la unidad, la pieza no responde: no genera movimiento. Pieza de baja: Presenta inconvenientes en el sistema de sujeción de fresas (en el contra ángulo para ser especifico). Al insertar las fresas (de pulido u otras), estas en ocasiones quedan atascadas, dificultando su retiro. Aunque el sistema es de tipo push botón, la fresa se traba y es complicado sacarla. | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17553 | DUAL DENTAL JDS | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A23X0023 | EQUIPO SE TRABA, EQUIPO SE BLOQUEA LA LLAVE CAMBIA FRESA, EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-652 | TURBINA PANAMAX 2R | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-15 | 17554 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550341 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17583 | ALDENTAL S.A. ALMACEN DENTAL | 890912872-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550278 | NO SALE AGUA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17587 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | NO GIRA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-17 | 17588 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320215 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17614 | IRIS QUIROZ | 45538359 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2250706 | El cliente informa que no agarra la fresa | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17619 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250012 | PIEZA BLOQUEADA | PERDIDA DE TORQUE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CARTUCHO FX25 | NSK-351; NSK-640 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17619 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2250012 | PIEZA BLOQUEADA | PERDIDA DE TORQUE | DEFORMACION POR IMPACTO | POR USO INADECUADO | CABEZAL FX25 | NSK-351; NSK-640 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-21 | 17620 | LOPEZ VERGARA RUBEN ESTEBAN | 1152191748 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480219 | PIEZA BLOQUEADA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-22 | 17624 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2560950 | EQUIPO SE TRABA, SE REQUIERE DIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO, Punta recta gira para todos lados | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-25 | 17648 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320102 | FUGA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-29 | 17697 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2180324 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | MALA PRESION DE LA UNIDAD | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17706 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490572 | NO SUJETA LA FRESA | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17708 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520124 | DUCTO TORCIDO EN LA ZONA DEL ACOPLE | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17711 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2312675 | GIRA SOBRE SU PROPIO EJE | ROTACION LIBRE | RODAMIENTOS ROTOS | MECANICA | CARTUCHO FX25 | NSK-351 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-04-30 | 17713 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570085 | está saliendo el aceite de la balinera de la turbina | EXPULSION DE ACEITE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17776 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460792 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17777 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460793 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17778 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2460791 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17779 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430813 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17780 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2530235 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17781 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430812 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17782 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430811 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17783 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490194 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17784 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520077 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17785 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520076 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17786 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520075 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17787 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430248 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17788 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430247 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17789 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2430246 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17794 | MENESES CHILANGUAY FEDERMAN ALEJANDRO | 1004550626-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0290 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS, NO GIRA LA TURBINA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NSK-6 | LLAVE CAMBIA FRESA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17797 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2220108 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-09 | 17798 | JUAN DAVID ARANGO URIBE | 98659886 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2480152 | Se nos cae la pieza del brazo de la silla luego de usuarla, en el piso se le cae la tapa de bush botton y resorte | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1119 | TAPA PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17816 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510456 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17818 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510455 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17820 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510490 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17821 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510259 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17824 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2430814 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2016-05-08 | 17825 | SURA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2490193 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-11 | 17827 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320214 | FUGA DE AGUA POR ACOPLE | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17830 | ROSSY ELENA DEL CARMEN LUBO ROMERO | 45565761 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510483 | EQUIPO SE TRABA, LA FRESA NO SE SOSTIENE | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17834 |  |  | MICROMOTOR | NSK | FX205 | B2551284 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17837 | EMILY UREÑA CACERES | 1090528839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2350194 | REVISIÓN, DISMINUYE LA REVOLUCIÓN Y SE FRENA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-12 | 17841 |  |  | CONTRA ANGULO | NSK | FX25 | A2330344 | NO GIRA LA TURBINA, EL CONTRANGULO NO GIRA | PERDIDA DE TORQUE | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17846 | SURA MAYORCA | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2320246 | FUGA DE AGUA POR EL ACOPLE | FUGA DE AGUA | DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17862 | DUAL DENTAL | 901247293 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2530026 | NO GIRA LA TURBINA | NO GIRA | DESGASTE RODAMIENTOS | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-20 | 17865 | OSORIO OTALVARO LUISA FERNANDA | 1128415177 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540368 | PUSH BOTÓN ESTÁ DURO, NO SALE LA FRESA, PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA, PUSH NO LA DEJA ENTRAR AL TOPE DE SEGURIDAD | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17869 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17885 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570478 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-22 | 17888 | MARTINEZ DIAZ DIANA PATRICIA | 66970628 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530081 | PUSH BOTÓN SE QUEDO PEGADA | ATASCAMIENTO PUSH BOTON | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-364 | TAPA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-21 | 17902 | SURA MOLINOS | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540375 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-23 | 17906 | VELEZ OCHOA ANA MARIA | 1040741106 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2490191 | NO SALE LA FRESA, INDICA QUE LA TURBINA SE ENCUENTRA DAÑADA Y SE LE ESTAN MOVIENDO Y SALIENDO LA FRESA | DESBALANCE CHUCK | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-25 | 17913 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570083 | el cliente refiere que la pieza presenta inconvenientes en la sujeción de la fresa. | DESBALANCE CHUCK | COMPONENTE FRACTURADO | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-26 | 17929 | OSPINA VELEZ OSCAR MAURICIO | 79568839 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2230600 | SE SALE LA FRESA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | MAYO | 2026-05-27 | 17933 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550242 | NO GIRA LA TURBINA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-01 | 17956 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0289 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-02 | 17987 | DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2570084 | La pieza presenta salida de aceite de color negro por el cabezal | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-06 | 18048 | DENTALES ANTIOQUIA S.A.S | 890913400-0 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360052 | El cliente solo indica para revisión por garantía | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NSK-1501 | CUERPO PANAMAX PLUS | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-03 | 18053 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240249 | NO GIRA LA FRESA | NO GIRA | CHUCK DESPLAZADO | MECANICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | ABRIL | 2026-06-04 | 18054 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2520136 | La fresa no gira | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-09 | 18056 | VITALIA INSUMOS MEDICOS | 900933735 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2570557 | EQUIPO SE TRABA, SE FRENA AL UTILIZARLA | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-10 | 18058 | ALDENTAL | 890912872 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0074 | NO TENGO INDICACIONES DE LA FALLA DEL EQUIPO PUESTO QUE SE ENVIO DIRECTO A LA OFINA Y LAS INGENIERAS NO ME DIERON LA INFORMACION | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18080 | CATALINA GARCES RESTREPO | 42898032 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | BBH20323 | DURANTE EL TRABAJO SE SUELTA LA FRESA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-115 | TURBINA PANAMAX PLUS | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-12 | 18083 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18147 | PRADO LUGO CAROLINA | 38569625 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2110136 | No ha dejado de salir agua desde que se devolvió | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-18 | 18148 | ALMACEN IMPORDENTAL S. A. S | 805003598 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2560047 | EQUIPO SE TRABA | FALLA SISTEMA DE SUJECION | DESGASTE CHUCK TURBINA | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18160 | CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S | 890300417 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2510220 | EQUIPO SE TRABA | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18165 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2150370 | MTTO PREVENTIVO; REVISION SONIDO DEL MICROMOTOR (SONIDO VIBRANTE) | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-19 | 18173 | MOHAMED ESPINOSA RIHAM | 1118290152 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2230060 | EQUIPO SE TRABA | NO SALE AGUA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18186 | OLIVEROS SILVIA ROSA | 36505189 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2280497 | NO SALE LA FRESA, Y SONIDO ANORMAL | NO GIRA | ACUMULACION DE SUCIEDAD | POR MANTENIMIENTO | NSK-259 | TURBINA PANAMAX 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18187 | ABC DENTAL SAS | 900552194 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540469 | EQUIPO SE BLOQUEA EL CHUCK | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-25 | 18189 | JUAN DAVID TREJOS | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A24Y0277 | EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | CHUCK BLOQUEADO | SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18273 | MUNDO DENTAL DE LA COSTA S.A.S. | 901273820-2 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2510324 | EQUIPO SE TRABA, La pieza no funciona la.freda queda justa y no gira. Se traba | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18274 | JORGE CALDERON SOTO | 75075634 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390086 | EL CHORRO DE AGUA NO APUNTA A LA FRESA (NO REFRIGERA) | IRRIGACION PARCIAL | ACUMULACION DE SUCIEDAD | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18279 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240143 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18280 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240144 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18281 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240149 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18283 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240150 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18284 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240181 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18285 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240182 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18286 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240183 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18287 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240184 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18289 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240185 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18290 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240186 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18291 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240189 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18292 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240190 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18294 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240197 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18295 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240198 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18296 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240199 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18297 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240223 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18298 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240227 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18299 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240302 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18300 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240303 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18301 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240304 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18302 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240305 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18304 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240306 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18305 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240307 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18308 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240308 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18309 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240311 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18310 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240317 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-23 | 18311 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240319 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18338 | FREDY ORTEGA ROSERO | 1037598847 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24Z0083 | LA PIEZA RIEGA AGUA POR LA PARTE DE ABAJO. TUBO DE AGUA MÁS ABAJO QUE EL NIVEL DEL DE AIRE. GOLPE EN LA PARTE INFERIOR | FUGA DE AGUA | CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | IRRIGACION | NSK-1210 | CUERPO PANAMAX PLUS 2 | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18340 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240200 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18342 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240221 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18343 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-5 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240222 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18346 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-6 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240225 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18348 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-7 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240226 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18349 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-8 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240228 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18352 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-9 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240229 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18355 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-10 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240230 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18358 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-11 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240301 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18359 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-12 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240309 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18360 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-13 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240310 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18362 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-14 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240313 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18363 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-15 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240314 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18365 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-16 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240315 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18366 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-17 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240316 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JUNIO | 2026-06-30 | 18367 | SURA INDUSTRIALES | 811007832-18 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2240320 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-03 | 18399 | DENSALUD | 901105862 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2 | A2530357 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN) | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-04 | 18401 | ORTODENTALES DEL CARIBE | 800072487 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX 2R | A2390141 | EQUIPO NO SUJETA LAS FRESAS | SIN FALLA DETECTADA | SIN FALLA DETECTADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-09 | 18429 | CASA ODONTOLOGICA | 900552695 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0161 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2; TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-09 | 18429 | CASA ODONTOLOGICA | 900552695 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A24X0161 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | TAPA FRACTURADA | COMPONENTE FRACTURADO | POR USO INADECUADO | NSK-1119 | TURBINA PANAMAX PLUS 2; TAPA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-14 | 18455 | VALENTINA RODRIGUEZ | 1144100796 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2160031 | SUENA FEO Y SE LE SALE LA FRESA | FUGA DE AGUA | VALVULA MAL POSICIONADA | IRRIGACION | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18490 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2550570 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | POR USO INADECUADO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-15 | 18491 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2540546 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | NO GIRA | DESGASTE CHUCK TURBINA | POR MANTENIMIENTO | NO APLICA | NO APLICA | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-17 | 18525 | JUAN DAVID TREJO | 1085270393 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS 2 | A2330089 | EQUIPO NO INICIA O ENCIENDE, EQUIPO INOPERATIVO (NO EJECUTA NINGUNA ACCIÓN), EQUIPO SE TRABA | SONIDO FUERTE | DESBALANCE CHUCK | MECANICA | NSK-1117 | TURBINA PANAMAX PLUS 2 | GARANTÍA | MANTENIMIETO CORRECTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-21 | 18542 | XIMENA CARRASQUILLA | 1050036226 | PIEZA DE ALTA | NSK | PANAMAX PLUS | E2360083 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2026 | JULIO | 2026-07-22 | 19000 | NEW | 1983901 | PIEZA DE ALTA | NSK | FX23 | E53726819 | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | MTTO PREVENTIVO | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## PARETO CAUSAS RAIZ
Etiquetas de fila | Cuenta de CAUSA_RAIZ | % | % Acumulado
MTTO PREVENTIVO | 164 | 5467% | 5467%
SIN FALLA DETECTADA | 54 | 1800% | 7267%
ACUMULACION DE SUCIEDAD | 48 | 1600% | 8867%
DESGASTE CHUCK | 31 | 1033% | 9900%
DESGASTE CHUCK TURBINA | 18 | 600% | 10500%
ACUMULACION DE SUCIEDAD | 15 | 500% | 11000%
CORROSION | 14 | 466.7% | 11467%
VALVULA MAL POSICIONADA | 11 | 366.7% | 11833%
DUCTOS ENTRELAZADOS POR MAL ACOPLAMIENTO | 9 | 300% | 12133%
DEFORMACION POR IMPACTO | 8 | 266.7% | 12400%
SOBREAJUSTE LLAVE CAMBIA FRESA | 8 | 266.7% | 12667%
COMPONENTE FRACTURADO | 8 | 266.7% | 12933%
RODAMIENTOS ROTOS | 7 | 233.3% | 13167%
USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | 7 | 233.3% | 13400%
DESGASTE RODAMIENTOS | 7 | 233.3% | 13633%
USO DE CEPILLO INCOMPATIBLE | 5 | 166.7% | 13800%
CANASTILLA MALA/ACOPLE ABOLLADO | 5 | 166.7% | 13967%
DESBALANCE CHUCK | 4 | 133.3% | 14100%
CHUCK DESPLAZADO | 4 | 133.3% | 14233%
OBSTRUCCION VIAS DE IRRIGACION | 4 | 133.3% | 14367%
DESGASTE CILINDRO | 3
DESGASTE PIÑONES EJE | 3
DEFORMACION POR IMPACTO | 2
DESGASTE ARANDELA | 2
MALA PRESION DE LA UNIDAD | 2
OXIDACION | 2
OXIDACION | 2
DESGASTE CHUCK TURBINA | 1
EXCESO DE LUBRICACION | 1
DESGASTE CILINDRO | 1
MAL ENGRANAJE ENTRE EJE CARTUCHO | 1
DESGASTE PESTILLO | 1
Total general | 452

## PARETO FALLAS
FALLA_ESTANDARIZADA | Cuenta de FALLA_ESTANDARIZADA | % | % Acumulado
MTTO PREVENTIVO | 164 | 5467% | 5467%
DESBALANCE CHUCK | 46 | 1533% | 7000%
SIN FALLA DETECTADA | 42 | 1400% | 8400%
FALLA SISTEMA DE SUJECION | 24 | 800% | 9200%
NO GIRA | 22 | 733.3% | 9933%
FUGA DE AGUA | 20 | 666.7% | 10600%
ROTACION LIBRE | 16 | 533.3% | 11133%
PERDIDA DE TORQUE | 15 | 500% | 11633%
OBSTRUCCION CEPILLO/FRESA | 14 | 466.7% | 12100%
SONIDO FUERTE | 12 | 400% | 12500%
ATASCAMIENTO PUSH BOTON | 8 | 266.7% | 12767%
SOBRECALENTAMIENTO | 6 | 200% | 12967%
EXPULSION DE ACEITE | 6 | 200% | 13167%
GIRO EN UN SOLO SENTIDO | 5 | 166.7% | 13333%
IRRIGACION PARCIAL | 4 | 133.3% | 13467%
NO SALE AGUA | 4 | 133.3% | 13600%
CHUCK BLOQUEADO | 3
FUGA DE AIRE | 3
TAPA FRACTURADA | 2
TURBINA ATORADA | 1
ANILLO ATASCADO | 1
TURBINA DESPRENDIDA | 1
(en blanco)
Total general | 419